## рент.апарат
Приложение № 16.1
Таблица за техническо съответствие
на "Возим рентгенов апарат със С-рамо"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1"Апаратура за отделението по ортопедия и травматология при "МБАЛ-Пловдив" АД"
| № | Техническа спецификация | Брой | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител / произход | Модел година | Кат.№ страница
(минимални технически изсквания към предлаганата апаратура)
|  | Возим рентгенов апарат със С-рамо | 1
| 1 | Механични размери - изисквания към С-рамо:
1.1. Орбитално движение- мин - 135º (- 45º до + 90º)
1.2. Обхват на вертикално движение – мин 45 cm.
1.3. Ротация /Ангулация/ - не по-малко от ± 185 º
1.4. Разстояние фокус – ЕОП – не по-малко от 95 cm.
1.5. Хоризонтално преместване на С-дъгата – мин 20 cm.
1.6. Отвор на С-дъгата – не по-малко от 75 cm.
1.7. Дълбочина на С-дъгата – не по-малко от 65 cm.
1.8. Отклонение от надл. ос (panning,wig-wag) мин. +/- 12 º
| 2 | Рентгенов високоволтов генератор:
2.1. Мощност – мин. 2,0 kW
2.2. Наличие на режим на непрекъсната флуороскопия
2.3. Стойност на анодния ток при непрекъсната флуороскопия – не по-тесен диапазон от 0,5-5 mA
2.4. Наличие на режим на пулсова флуороскопия
2.5. Стойност на анодния ток при пулсова флуороскопия – не по-тесен диапазон от 1-6 mA
2.6. Възможна максимална честота на пулсовата скопия – 15 кадъра в секунда
2.7. Възможност за цифрова графия през ЕОП (snap-shot)
2.8. Стойност на анодния ток при цифрова графия през ЕОП – диапазон на анодния ток,не по-тесен от 10-25 mA
2.9. Възможност за цифрова графия през ЕОП (snap-shot) с ниска доза
2.10. Стойност на анодния ток при цифрова графия през ЕОП с ниска доза – под 8mA аноден ток
2.11. Обхват на високото напрежение при скопия - 40-110 kV
2.12. Обхват на високото напрежение при графия - 40-110 kV
2.13. Максимален ток при графия – не по-малко от 20 mA
2.14. Максимална експонация – не по-малко от 80 mAs
| 3 | Рентгенова тръба:
3.1. Брой на фокусите – не по-малко от два
3.2. Размер на голям фокус – не повече от 1.6 mm.
3.3. Размер на малък фокус – не повече от 0.6 mm.
3.4. Топлинен капацитет на анода – не по-малко от 50 kHu (35.5kJ)
3.5. Собствена филтрация на рентгеновия източник (тръба + филтри+колиматор) – не по-малко от 2.4 mm AI
3.6. Наличие на колиматор тип „Ирис“
3.7. Наличие на колиматор тип „Процепен“
3.8. Възможност за въртене на колиматора на 360 º
3.9. Наличие на виртуален "колиматор"
3.10. Наличие на вградена система за измерване на произведението доза-площ (керма-площ)(ДАП-метър)
| 4 | ЕОП:
4.1. Диаметър на ЕОП - мин. 20 cm (8").
4.2. Възможност за електронно увеличение (‚електронна лупа“) – поне две „лупи“
4.2. Наличие на касетодържател за касети с размер 24х30 cm.
4.3. Наличие на система за автоматичен контрол на яркостта
| 5 | Телевизионна система
5.1. Тип – твърдотелна (CCD или CMOS) камера
5.2. Запаметяване на последния образ (Last Image Hold – LIH)
5.3. Разделителна способност – не по-слаба от 1000 пиксела
5.4. Матрица на представяне – мин. 1024х1024
5.5. Наличие на плосък монитор за образа с диагонал мин. 19'(48 cm.)
5.6. Наличие на втори монитор за запаметен образ
| 6 | Образна система:
6.1.Дигитална образна система за обработка, съхранение и архивиране на образи
6.2.Памет за съхраняване на образи с капацитет не по-малък от 70 000 2D образа
6.3 Управление от екран, чувствителен на докосване ( touch-screen)
6.4. DICOM съвместимост за обмяна на образи с други системи в болницата
6.5 Наличие на термопринтер
| 7 | Други
7.1 Захранване от стандартната мрежа – еднофзно, 220V/ 50 Hz
7.2. Максимално тегло – 280kg
7.3. Възможност за управление на експозицията с педал
7.4. Възможности за лесно придвижване – прибиране в транспортно положение и заключване на движенията
7.5.Управление от екран, чувствителен на докосване ( touch-screen)

## опер.маса
Приложение № 16.1
Таблица за техническо съответствие
на "Операционна маса"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "Апаратура за отделението по ортопедия и травматология при "МБАЛ-Пловдив" АД"
| № | Техническа спецификация | Брой | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител / произход | Модел година | Кат.№ страница
(минимални технически изсквания към предлаганата апаратура)
|  | Операционна маса | 1
| 1. | Специализирана ортопедична електро-хидравлична 6-секционна маса
1.2. размери: дължина от 2000 до 3300мм, ширина 500мм
1.3. тегло на пациента-мин. 225 кг.
1.4.наличие на автоматична стоп система
1.5.наличие на батерия -мин 2 бр.
1.5.1характеристика на батерията- мин.12V 7Ah
1.5.2.вградено зарядно устройство
1.5.3 продължителност на работа на батерията без зареждане- в часове
1.5.4.функция за бързо зареждане на батерията от 0 до 90% - в часове
1.5.5 живот на батерията - в месеци
1.6.ниво на шум при работа- максимум 50 dB
| 2. | Основа:
2.1. телескопична колонна основа
2.2. наличие на антистатични колела с централна спирачка
2.3. наличие на стационарни крака
| 3. | Видове управление на масата
3.1. дистанционно управление
3.2. управление на колоната
3.3. възможност за дигитална интегрирана контролна система с touch screen и безжична връзка
| 4. | Ортопедична маса
4.1. изработена от неръждаема стомана
4.2. устройство за екстензия с телескопична тракционна система, тракционни обувки и устройство за операции на долни крайници
4.3. специализирана гръбна секция за операция на горни крайници и рамо с отделяеми секции
4.4. ренгенопрозрачна, пригодена за използване на С-рамо. Непрекъснат ренгенов тунел за ренгенова касета по продължение на цялата маса от главата до края на секцията за крака.
4.5. тапицерия от антистатичен полиуретан с антибактериално покритие
4.6. сранична релса за аксесоари
| 5. | Видове движения
5.1. Движение на височина от 740 мм до 1070 мм
5.2. Движение на гръбната секция от -45 до + 85 градуса
5.3. Движение на секцията за краката от -90 до + 20 градуса
5.4. Движение на секцията за главата от -45 до + 45 градуса
5.5. Тренделенбург и обратен Тренделенбург – 40/ + 40 градуса
5.6. Латерални движения в двете посоки със завъртане ±30 градуса
5.7. Движение за разтваряне на краката от 180 градуса, по 90 във всяка посока.
5.8. Връщане в нулева позиция
| 6. | Аксеосари
6.1. анестезиологична лира
6.2. приставка а ръка

## опер.лампа
Приложение № 16.1
Таблица за техническо съответствие
на "Операционна лампа с LED осветление"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "Апаратура за отделението по ортопедия и травматология при "МБАЛ-Пловдив" АД"
| № | Техническа спецификация | Брой | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител / произход | Модел година | Кат.№ страница
(минимални технически изсквания към предлаганата апаратура)
| 1. | ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА С ЕДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО И ТАВАННО ОКАЧВАНЕ: | 1
1.1. Операционна LED лампа с едно осветително тяло, таванно прикрепена на самостоятелна централна ос с шарнирно рамо.
1.2. Цветова температура - мин. 4500 К
1.3. Електронно регулиране интензитета на осветеност
1.4. Максимален интензитет на осветеност (Ес) при 4500 К и разстояние 1 м. – мин. 160 000 lux.
1.5. Регулиране диаметъра на осветеното работно поле в границите – 220 до 290 мм.
1.6. Регулирането на диаметъра на осветеното работно поле да става механично посредством централна ръкохватка с възможност за стерлизация и подмяна.
1.7. Индекс на цветово възпроизвеждане (Ra) – минимум 93,0%.
1.8. Дълбочина на осветеност L1+L2 – 1100 mm.
1.9. Енергийна ефективност (Ее) – 540 W/m2
1.10. Съотношение енергийна ефективност/интензитет на осветеност (Еe/Ec) - 3.4 мW/m2x lux
1.11. Живот на LED-компонентите - минимум 25 000 часа.
1.12. Регулиране на интензитета на осветеност в границите 70 000 lux. - 160 000 lux. (44% - 100%)
1.13. Операционна LED лампа с едно осветително тяло, таванно прикрепена на самостоятелна централна ос с шарнирно рамо.
1.14. Цветова температура - мин. 4500 К
| 2. | Електронно регулиране интензитета на осветеност
2.1. Максимален интензитет на осветеност (Ес) при 4500 К и разстояние 1 м. – мин. 160 000 lux.
2.2. Регулиране диаметъра на осветеното работно поле в границите – 220 до 290 мм.
2.3. Регулирането на диаметъра на осветеното работно поле да става механично посредством централна ръкохватка с възможност за стерлизация и подмяна.
2.4. Индекс на цветово възпроизвеждане (Ra) – минимум 93,0%.

## инф.помпа
Приложение № 16.1
Таблица за техническо съответствие
на "Инфузионна помпа"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "Апаратура за отделението по ортопедия и травматология при "МБАЛ-Пловдив" АД"
| № | Техническа спецификация | Брой | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител / произход | Модел година | Кат.№ страница
(минимални технически изсквания към предлаганата апаратура)
|  | Инфузионна помпа | 1
| 1 | Възможност за избираема инфузионна скорост в следните диапазони:
- минимална стъпка 0,01 ml/h
- диапазон от 0,1 ml/h до 999,9 ml/h
| 2 | Възможност за предварително задаване на инфузионен обем в диапазон от 0,1 ml дo 9.999,9 ml
| 3 | Възможност за предварително задаване на времето за инфузия max. до 99 h 59 min
| 4 | Възможност за подаване на болус с избираеми параметри в следните граници:
- болусен обем от 0,1 ml дo 99,9/500,0 ml
- болусна скорост от 1 ml/h дo 999,0 ml/h
- времеви интервал до max. 99 h 59 m.
| 5 | Точността на поддържане на скоростта на инфузията да е ± 5 % от измерваната стойност на втория час
| 6 | Възможност за автоматично пресмятане на скоростта на инфузия при зададени обем и време.
| 7 | Възможност за пресмятане на дозата, при задаване на различни параметри:
· концентрация за ml или количество в обема на инфузионния контейнер, въвеждане: μg/mg/IU или mmol всяко от 0,001 дo 99.999;
· избор на доза зависеща от теглото и от времето, въвеждане: μg/kg, mg/kg, IU/kg или mmol/kg всяко за /min, /h или /24 h или само в зависимост от времето, въвеждане: μg, mg, IU или mmol всяко за /min, /h или /24 h.
| 8 | Скорост за поддържане на проходимостта на венозния път (Keep-Vein-Open): при скорости > 10 ml/h = 3 ml/h, при скорости < 10 ml/h = 1 ml/h
| 9 | Помпата да работи с или без капков датчик. Функция за деактивиране на датчика в зависимост от предварително зададения обем; изписване имена на медикаменти.
| 10 | Помпата да има функция за разпознаване на въздух в системата и чувствителност към мехурчета с обем > 0,01 ml; и натрупан обем въздух за 1 час - 0,01 ml.
| 11 | Възможност оклузионното налягане да се задава на стъпки с приблизителен обхват от 0,4 bar до 1,2 bar.
| 12 | Функция STANDBY (изчакване) на зададените стойности докато помпата не се реактивира.
| 13 | Функция DATA LOCK (заключване на панела) на зададените стойности. не могат да се променят от неоторизиран потребител; Деактивирането да става посредством код.
| 14 | Помпата да бъде с течнокристален дисплей и интерфейс на български език.
| 15 | Помпата да разполага със следните заложени терапевтични профили:
· Прицелна анестезия (TCI) с Пропофол и Ремифентанил, с възможност за избор на пол на пациента, килограми, ръст, възраст.
· Пациент контролирана аналгезия (PCA).
· Профил за парентерално хранене – с възможност за избор на време за достигане на основната скорост на инфузия, програмиране на основната скорост на инфузия, обем за инфузиране и време за инфузия, избор на време за прекъсване на инфузията след прислючване на основнота скорост но инфузия.
· Подаване на болус през равни интервали – програмиране на основната скорост на инфузия, обем за инфузиране, време за инфузия. Програмиране на интервал за подаване на болус доза, програмиране на обем и продължителност на подаване на болус дозата.
· Програмиране на стъпкова терапия – до 12 стъпки с възможност за програмиране на обем за инфузиране, време на инфузия и скорост на инфузия за всяка стъпка по отделно.
| 16 | Софтуерът да разполага с библиотека за лекарства. С изписване името на лекарството, възможност за групиране на лекарствата в списъци по отделения и предварително задаване на параметри и терапевтични профили за всяко лекарство общо и по отделения.
| 17 | Възможност за използване на помпата в докинг станция.
| 18 | Визуална и звукова аларма и автоматично прекратяване на инфузията при:
- превишаване на оклузионното налягане (аларма за налягане)
- неразпознаване на течност от капковия датчик (капкова аларма)
- разпознаване на въздух в системата (въздушна аларма)
- неправилно дозиране до 6 ml поради неправилна работа (дозова аларма)
- режим Keep-Vein-Open
- отворена вратичка
- технически проблеми
| 19 | Електрозахранване (външно) - 220/240 V, 50/60 Hz AC; нисковолтово 12 V DC.
| 20 | Помпата да разполага с вградена презареждаема батерия, NiCd 7,2 V; 1,2 Ah; Времето за работа на заредената батерия да е не по-малко от 3,5 часа на максимална инфузионна скорост. Времето на зареждане да не е повече от 16 часа по време на работата на помпата; Помпата да разполага с функция за визуализация на оставащото време за работа на батерията показвано в часове и минути.
| 21 | Помпата автоматично да преминава на независимо захранване при отпадане на външното.
| 22 | Помпата да разполага със следните интерфейси:
· RS 232 – възможност за работа както самостоятелно, така и в обща система с други помпи и работна станция за управление и документиране на инфузията с компютър и контролер:
· Повикване на персонала.
· Всяка отделна помпа да може да се включва и изключва от работа в системата без това да нарушава работата й, както и тази на системата като цяло. При отделяне от работната станция помпата да продължи работа без да не се налага включването към нея на допълнителни аксесоари.
| 23 | Фиксиране на помпата към хоризонтални и вертикални стативи
| 24 | Теглото на помпата, включително с батерии - макс. до 1,4 kg
| 25 | Възможност за софтуерен ъпгрейд.

## рент.тръба
Приложение № 16.2
Таблица за техническо съответствие
РЕНТГЕНОВА ТРЪБА ЗА ДООКОМПЛЕКТОВКА НА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ МОДЕЛ „SOMATOM SPIRIT POWER”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 "Рентгенова тръба за доокомплектовка на компютърен томограф"
№ | Техническа спецификация |  | Брой | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител / произход | Модел /година | Кат.№ /страница
(минимални технически изсквания към предлаганата апаратура)
Рентгенова тръба за доокомплектовка на компютърен томограф |  |  | 1
| Модел | Dura352HighPerformanceCTH ray tube или еквивалентно
| Аноден топлинен капацитет | 3 500 000 HU
| Диапазон на токовете на тръбата | 30 - 240 mA
| Работни напрежения | 80, 130 kV
| Размер на фокуса съгласно IEC 60 336 | 0,8 x 0,7 mm
| Контрол на температурата на анода | Компютърно управляван контрол на температурата на анода

## ехографски апарат
Приложение № 16.3
Таблица за техническо съответствие
на "Ехографски апарат"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 "Ехографски апарат"
| № | Техническа спецификация | Брой | Предлагани от Участника технически характеристики | Производител / произход | Модел година | Кат.№ страница
(минимални технически изсквания към предлаганата апаратура)
|  | Ехографски апарат | 1
| 1 | Медико-технически минимални задължителни изисквания:
· Да притежава следните режими на работа: B режим, М – режим, Пулсов Доплер, Цветен Доплер, Цветен М-режим
· Триплекс: В-режим+Цветен Доплер + Пулсов Доплер – в реално време и от запис
· Максимален PRF в режим на непрекъснат Доплер - не по-малко от 40 kHz
· Тъканно хармонично изобразяване
· Автоматична оптимизация на образните параметри в сивата скала и спектъра на Доплера с една команда
· Техника за редуциране на зърнистите ултразвукови петна
· Техника на композитен образ от различни равнини на сканиране в реално време
· Наличие на готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени такива
· Създаването на собствени потребителски профили със индивидуални стартови настройки
· Запис на данните (образи, доплер, кино) в оригиналната им кадрова честота, с възможност за по-късна донастройка на образните параметри при извикване на вече архивирани образи и измервания, в т.ч. образните параметри- Gain, TGC, Dynamic Range, автоматична оптимизация, скорост на възпроизвеждане на изображението в М-режим.
· Да притежава вградени калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на абдоминални, урологични, съдови, гинекологични, кардиологични, малки части, бъбречни и педиатрични изследвания
· Zoom /write/read/pan/
| 2 | Изисквания към конзолата
· Вграден LCD монитор с висок контраст и резолюция, със самостоятелни движения
· Не по-малко от 8 TGC пулта за управление на усилването
· Капацитет на твърдия диск – не по-малък от 500 GB
· Динамичен обхват – не по-малък от 170 dB
· Запис на CD/ DVD и USB memory stick
| 3 | Задължителна възможност за допълнително надграждане:
· Непрекъснат Доплер (CW)
· Цветен Тъканен Доплер
· Анатомичен М-режим
· Възможност за надграждане с автоматично измерване на интима медиа тикнес (IMT)
· 4D режим в реално време
| 4 | Окомплектовка на ехографа:
· Kонвексен трансдюсер с минимален диапазон на работа 2-5 MHz
· Биопсиен водач за многократна потреба към конвексния трансдьсер
· Цифров чернобял термо-принтер