Приложение № 17.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 1 – „Апаратура за отделението по ортопедия и травматология при „МБАЛ-Пловдив” АД”

І /  Возим рентгенов апарат със С-рамо

I. Минимални технически и функционални характеристики, които задължително следва да притежава оферираното оборудване

1. Механични размери - изисквания към С-рамо:

1.1. Орбитално движение- мин - 135º (- 45º до + 90º)

1.2. Обхват на вертикално движение – мин 45 cm.

1.3. Ротация /Ангулация/ - не по-малко от ± 185 º

1.4. Разстояние фокус – ЕОП – не по-малко от 95 cm.

1.5. Хоризонтално преместване на С-дъгата – мин 20 cm.

1.6. Отвор на С-дъгата – не по-малко от 75 cm.

1.7. Дълбочина на С-дъгата – не по-малко от 65 cm.

1.8. Отклонение от надл. ос (panning,wig-wag) мин. +/- 12 º

2. Рентгенов високоволтов генератор:

2.1. Мощност – мин. 2,0 kW

2.2. Наличие на режим на непрекъсната флуороскопия

2.3. Стойност на анодния ток при непрекъсната флуороскопия – не по-тесен диапазон от 0,5-5  mA

2.4. Наличие на режим на пулсова флуороскопия

2.5. Стойност на анодния ток при пулсова флуороскопия – не по-тесен диапазон от 1-6 mA

2.6. Възможна максимална честота на пулсовата скопия – 15 кадъра в секунда

2.7. Възможност за цифрова графия през ЕОП (snap-shot)

2.8. Стойност на анодния ток при цифрова графия през ЕОП – диапазон на анодния ток,не по-тесен от 10-25 mA

2.9. Възможност за цифрова графия през ЕОП (snap-shot) с ниска доза

2.10. Стойност на анодния ток при цифрова графия през ЕОП с ниска доза – под 8mA аноден ток

2.11. Обхват на високото напрежение при скопия - 40-110 kV

2.12. Обхват на високото напрежение при графия  - 40-110 kV

2.13. Максимален ток при графия – не по-малко от 20 mA

2.14. Максимална експонация – не по-малко от 80 mAs

3. Рентгенова тръба:

3.1. Брой на фокусите – не по-малко от два

3.2. Размер на голям фокус – не повече от 1.6 mm.

3.3. Размер на малък фокус – не повече от 0.6 mm.

3.4. Топлинен капацитет на анода – не по-малко от 50 kHu (35.5kJ)

3.5. Собствена филтрация на рентгеновия източник (тръба + филтри+колиматор) – не по-малко от 2.4 mm AI

3.6. Наличие на колиматор тип „Ирис“

3.7. Наличие на колиматор тип „Процепен“

3.8. Възможност за въртене на колиматора на 360 º

3.9. Наличие на виртуален "колиматор"

3.10. Наличие на вградена система за измерване на произведението доза-площ (керма-площ)(ДАП-метър)

4. ЕОП:

4.1. Диаметър на ЕОП - мин. 20 cm (8").

4.2. Възможност за електронно увеличение (‚електронна лупа“) – поне две „лупи“

4.2. Наличие на касетодържател за касети с размер 24х30 cm.

4.3. Наличие на система за автоматичен контрол на яркостта

5. Телевизионна система

5.1. Тип – твърдотелна (CCD или CMOS) камера

5.2. Запаметяване на последния образ (Last Image Hold – LIH)

5.3. Разделителна способност – не по-слаба от 1000 пиксела

5.4. Матрица на представяне – мин. 1024х1024

5.5. Наличие на плосък монитор за образа с диагонал мин. 19'(48 cm.)

5.6. Наличие на втори монитор за запаметен образ

6.Образна система:

6.1.Дигитална образна система за обработка, съхранение и архивиране на образи

6.2.Памет за съхраняване на образи с капацитет не по-малък от 70 000 2D образа

6.3 Управление от екран, чувствителен на докосване ( touch-screen)

6.4. DICOM съвместимост за обмяна на образи с други системи в болницата

6.5 Наличие на термопринтер

7. Други

7.1 Захранване от стандартната мрежа – еднофзно, 220V/ 50 Hz

7.2. Максимално тегло – 280kg

7.3. Възможност за управление на експозицията с педал

7.4. Възможности за лесно придвижване – прибиране в транспортно положение и заключване на движенията

7.5. Управление от екран, чувствителен на докосване ( touch-screen)

ІІ / Операционна маса

- Специализирана ортопедична електро-хидравлична 6-секционна маса

- размери: дължина от 2000 до 3300мм, ширина 500мм

- тегло на пациента-мин. 225 кг.

- наличие на автоматична стоп система

- наличие на батерия -мин 2 бр.

- характеристика на батерията- мин.12V 7Ah

- вградено зарядно устройство

- продължителност на работа на батерията без зареждане- в часове

- функция за бързо зареждане на батерията от 0 до 90% - в часове

- живот на батерията - в месеци

- ниво на шум при работа- максимум 50 dB

- Основа:

- телескопична колонна основа

- наличие на антистатични колела с  централна спирачка

- наличие на стационарни крака

- Видове управление на масата

- дистанционно управление

- управление на колоната

- възможност за дигитална интегрирана контролна система с touch screen и безжична връзка

- Ортопедична маса

- изработена от неръждаема стомана

- устройство за екстензия с телескопична тракционна система, тракционни обувки и устройство за операции на долни крайници

- специализирана гръбна секция за операция на горни крайници и рамо с отделяеми секции

- ренгенопрозрачна, пригодена за използване на С-рамо. Непрекъснат ренгенов тунел за ренгенова касета по продължение на цялата маса от главата до края на секцията за крака.

- тапицерия от антистатичен полиуретан с антибактериално покритие

- сранична релса за аксесоари

- Видове движения

- Движение на височина от 740 мм до 1070 мм

- Движение на гръбната секция от -45 до + 85 градуса

- Движение на секцията за краката от -90 до + 20 градуса

- Движение на секцията за главата от -45 до + 45 градуса

- Тренделенбург и обратен Тренделенбург – 40/ + 40 градуса

- Латерални движения в двете посоки със завъртане ±30 градуса

- Движение за разтваряне на краката  от 180 градуса, по 90 във всяка посока.

- Връщане в нулева позиция

- Аксесоари

- анестезиологична лира

- приставка за ръка

ІІІ / Операционна лампа с LED осветление

- Операционна LED лампа с едно осветително тяло, таванно прикрепена на  самостоятелна централна ос с шарнирно рамо.

- Цветова температура - мин. 4500 К

- Електронно регулиране интензитета на осветеност

- Максимален интензитет на осветеност (Ес) при 4500 К и разстояние 1 м. – мин. 160 000 lux.

- Регулиране диаметъра  на осветеното работно поле в границите – 220 до 290 мм.

- Регулирането на диаметъра на осветеното работно поле да става механично посредством централна ръкохватка с възможност за стерилизация и подмяна.

- Индекс на цветово възпроизвеждане (Ra) – минимум 93,0%.

- Дълбочина на осветеност L1+L2 – 1100 mm.

- Енергийна ефективност (Ее) – 540 W/m2

- Съотношение енергийна ефективност/интензитет на осветеност (Еe/Ec) - 3.4 мW/m2x lux

- Живот на LED-компонентите - минимум 25 000 часа.

- Регулиране на интензитета на осветеност в границите  70 000 lux. - 160 000 lux.  (44% - 100%)

ІV / Инфузионна помпа

- Имат възможност за избираема инфузионна скорост в следните диапазони:

- минимална стъпка 0,01 ml/h

- диапазон от 0,1 ml/h до 999,9 ml/h

2. Възможност за предварително задаване на инфузионен обем в диапазон от 0,1 ml дo 9.999,9 ml

3. Възможност за предварително задаване на времето за инфузия max. до 99 h 59 min

4. Възможност за подаване на болус с избираеми параметри в следните граници:

- болусен обем от 0,1 ml дo 99,9/500,0 ml

- болусна скорост от 1 ml/h дo 999,0 ml/h

- времеви интервал до max. 99 h 59 m.

5. Точността на поддържане на скоростта на инфузията да е ± 5 % от измерваната стойност на втория час

6. Има възможност за автоматично пресмятане на скоростта на инфузия при зададени обем и време.

7. Има възможност за пресмятане на дозата, при задаване на различни параметри:

- концентрация за ml или количество в обема на инфузионния контейнер, въвеждане: μg/mg/IU или mmol всяко от 0,001 дo 99.999;

- избор на доза зависеща от теглото и от времето, въвеждане: μg/kg, mg/kg, IU/kg или mmol/kg всяко за /min, /h или /24 h или само в зависимост от времето, въвеждане: μg, mg, IU или mmol всяко за /min, /h или /24 h.

8. Скорост за поддържане на проходимостта на венозния път (Keep-Vein-Open): при скорости > 10 ml/h = 3 ml/h, при скорости < 10 ml/h = 1 ml/h

9. Помпата работи с или без капков датчик. Функция за деактивиране на датчика в зависимост от предварително зададения обем; изписване имена на медикаменти.

10. Помпата има функция за разпознаване на въздух в системата и чувствителност към мехурчета с обем > 0,01 ml; и натрупан обем въздух за 1 час - 0,01 ml.

11. Има възможност оклузионното налягане да се задава на стъпки с приблизителен обхват от 0,4 bar до 1,2 bar.

12. Функция STANDBY (изчакване) на зададените стойности докато помпата не се реактивира.

13. Функция DATA LOCK (заключване на панела) на зададените стойности. не могат да се променят от неоторизиран потребител; Деактивирането да става посредством код.

14. Помпата е бъде с течнокристален дисплей и интерфейс на български език.

15 Помпата разполага със следните заложени терапевтични профили:

•	Прицелна анестезия (TCI) с Пропофол и Ремифентанил, с възможност за избор на пол на пациента, килограми, ръст, възраст.

•	Пациент контролирана аналгезия (PCA).

•	Профил за парентерално хранене – с възможност за избор на време за достигане на основната скорост на инфузия, програмиране на основната скорост на инфузия, обем за инфузиране и време за инфузия, избор на време за прекъсване на инфузията след прислючване на основнота скорост но инфузия.

•	Подаване на болус през равни интервали – програмиране на основната скорост на инфузия, обем за инфузиране, време за инфузия. Програмиране на интервал за подаване на болус доза, програмиране на обем и продължителност на подаване на болус дозата.

•	Програмиране на стъпкова терапия – до 12 стъпки с възможност за програмиране на обем за инфузиране, време на инфузия и скорост на инфузия за всяка стъпка по отделно.

16. Софтуера да разполага с библиотека за лекарства. С изписване името на лекарството, възможност за групиране на лекарствата в списъци по отделения и предварително задаване на параметри и терапевтични профили за всяко лекарство общо и по отделения.

17. Възможност за използване на помпата в докинг станция.

18. Визуална и звукова аларма и автоматично прекратяване на инфузията при:

- превишаване на оклузионното налягане (аларма за налягане)

- неразпознаване на течност от капковия датчик (капкова аларма)

- разпознаване на въздух в системата (въздушна аларма)

- неправилно дозиране до 6 ml поради неправилна работа (дозова аларма)

- режим Keep-Vein-Open

- отворена вратичка

- технически проблеми

19. Електро захранване (външно) - 220/240 V, 50/60 Hz AC; нисковолтово 12 V DC.

20. Помпата разполага с вградена презареждаема батерия, NiCd 7,2 V; 1,2 Ah; Времето за работа на заредената батерия не по-малко от 3,5 часа на максимална инфузионна скорост. Времето на зареждане да не е повече от 16 часа по време на работата на помпата; Помпата да разполага с функция за визуализация на оставащото време за работа на батерията показвано в часове и минути.

21. Помпата автоматично да преминава на независимо захранване при отпадане на външното.

22. Помпата разполага със следните интерфейси:

•	RS 232 – възможност за работа както самостоятелно, така и в обща система с други помпи и работна станция за управление и документиране на инфузията с компютър и контролер:

•	Повикване на персонала.

•	Всяка отделна помпа да може да се включва и изключва от работа в системата без това да нарушава работата й, както и тази на системата като цяло. При отделяне от работната станция помпата да продължи работа без да не се налага включването към нея на допълнителни аксесоари.

23. Фиксиране на помпата към хоризонтални и вертикални стативи

24. Теглото на помпата включително с батериите е 1,4 kg

- Възможност за софтуерен ъпгрейд.

Изготвил:

/инж.Георги Златанов/