Приложение № 17.3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ”

Медико-технически минимални задължителни изисквания:

Да притежава следните режими на работа: B режим, М – режим, Пулсов Доплер, Цветен Доплер, Цветен М-режим

Триплекс: В-режим+Цветен Доплер + Пулсов Доплер – в реално време и от запис

Максимален PRF в режим на непрекъснат Доплер - не по-малко от 40 kHz

Тъканно хармонично изобразяване

Автоматична оптимизация на образните параметри в сивата скала и спектъра на Доплера с една команда

Техника за редуциране на зърнистите ултразвукови петна

Техника на композитен образ от различни равнини на сканиране в реално време

Наличие на готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени такива

Създаването на собствени потребителски профили със индивидуални стартови настройки

Запис на данните (образи, доплер, кино) в оригиналната им кадрова честота, с възможност за по-късна донастройка на образните параметри при извикване на вече архивирани образи и измервания, в т.ч. образните параметри- Gain, TGC, Dynamic Range, автоматична оптимизация, скорост на възпроизвеждане на изображението в М-режим.

Да притежава вградени калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на абдоминални, урологични, съдови, гинекологични, кардиологични, малки части, бъбречни и педиатрични изследвания

Zoom /write/read/pan/

Изисквания към конзолата:

Вграден LCD монитор с висок контраст и резолюция, със самостоятелни движения

Не по-малко от 8 TGC пулта за управление на усилването

Капацитет на твърдия диск – не по-малък от 500 GB

Динамичен обхват – не по-малък от 170 dB

Запис на CD/ DVD и USB memory stick

Задължителна възможност за допълнително надграждане:

Непрекъснат Доплер (CW)

Цветен Тъканен Доплер

Анатомичен М-режим

Възможност за надграждане с автоматично измерване на интима медиа тикнес (IMT)

4D режим в реално време

Кардиологичен секторен трансдюсер с минимален диапазон на работа 2-4 MHz

Обемен (4D) конвексен трансдюсер с минимален диапазон на работа от 4 - 8 MHz

Линеен трансдюсер, с минимален диапазон на работа 4–12 MHz

Окомплектовка на ехографа:

Kонвексен трансдюсер с минимален диапазон на работа 2-5 MHz

Биопсиен водач за многократна потреба към конвексния трансдьсер

Цифров чернобял термо-принтер

Изготвил:

/инж.Георги Златанов/