Приложение № 17.3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ”

- Медико-технически минимални задължителни изисквания:

- Да притежава следните режими на работа: B режим, М – режим, Пулсов Доплер, Цветен Доплер, Цветен М-режим

- Триплекс: В-режим+Цветен Доплер + Пулсов Доплер – в реално време и от запис

- Максимален PRF в режим на непрекъснат Доплер - не по-малко от 40 kHz

- Тъканно хармонично изобразяване

- Автоматична оптимизация на образните параметри в сивата скала и спектъра на Доплера с една команда

- Техника за редуциране на зърнистите ултразвукови петна

- Техника на композитен образ от различни равнини на сканиране в реално време

- Наличие на готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени такива

- Създаването на собствени потребителски профили със индивидуални стартови настройки

- Запис на данните (образи, доплер, кино) в оригиналната им кадрова честота, с възможност за по-късна донастройка на образните параметри при извикване на вече архивирани образи и измервания, в т.ч. образните параметри- Gain, TGC, Dynamic Range, автоматична оптимизация, скорост на възпроизвеждане на изображението в М-режим.

- Да притежава вградени калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на абдоминални, урологични, съдови, гинекологични, кардиологични, малки части, бъбречни и педиатрични изследвания

- Zoom /write/read/pan/

- Изисквания към конзолата:

- Вграден LCD монитор с висок контраст и резолюция, със самостоятелни движения

- Не по-малко от 8 TGC пулта за управление на усилването

- Капацитет на твърдия диск – не по-малък от 500 GB

- Динамичен обхват – не по-малък от 170 dB

- Запис на CD/ DVD и USB memory stick

- Задължителна възможност за допълнително надграждане:

- Непрекъснат Доплер (CW)

- Цветен Тъканен Доплер

- Анатомичен М-режим

- Възможност за надграждане с автоматично измерване на интима медиа тикнес (IMT)

- 4D режим в реално време

- Кардиологичен секторен трансдюсер с минимален диапазон на работа 2-4 MHz

- Обемен (4D) конвексен трансдюсер с минимален диапазон на работа от 4 - 8 MHz

- Линеен трансдюсер, с минимален диапазон на работа 4–12 MHz

- Окомплектовка на ехографа:

- Kонвексен трансдюсер с минимален диапазон на работа 2-5 MHz

- Биопсиен водач за многократна потреба към конвексния трансдьсер

- Цифров чернобял термо-принтер

Изготвил:

/инж.Георги Златанов/