# Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:-ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ОИЛ при "МБАЛ - ПЛОВДИВ" - АД,гр. ПЛОВДИВ.

Приложение №1.

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.

Обект на обществената поръчка на настоящата открита процедура е:-Доставка, монтаж,пускане в експлоатация , извършване на пробни изпитания,обучение на персонала  и  гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на ОИЛ при “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД,обособена в 4/четири/ самостоятелни позиции,а именно:

1.-4 /четири/ броя фабрично нови анестезиологични апарати.

2.-4 /четири/ броя фабрично нови интензивни респиратори.

3.-10 /десет/ броя фабрично нови пациентски монитори,ведно с 1/един/ брой фабрично нова

мониторна станция.

4.-1 / един/ брой фабрично нов ехографски апарат,с анестезиологично приложение.

5.-1 / един/ брой фабрично нов портативен ,преносим респираторен апарат,

Приложение №1а

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА

ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

1.   АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ

Изисквания за предлаганото медицинско изделие/параметри/ :- функционални

технически   изисквания и работни характеристики

№

| 1.1. | Подходящ за водене на анестезии при пациенти от деца в ранна възраст до възрастни и при всички видове хирургически интервенции. |
| --- | --- |
| 1.2. | Пневматично захранване с кислород, двуазотен окис и въздух. |
| 1.3. | Възможност за работа с ниски дебити на пресни газове /Low Flow анестезия/. |
| 1.4. | Ротаметри за кислород, двуазотен окис и въздух. |
| 1.5. | Шина за два изпарителя с възможност за бързо поставяне и снемане на изпарителите, както и на изолиране на неработещия в момента. |
| 1.6. | Севофлуранов изпарител с адаптер за лесно и безопасно пълнене с анестетик. |
| 1.7. | Микропроцесорен анестезиологичен респиратор със следните параметри: |
| 1.8. | Режим „Standby”, позволяващ бързо преминаване в работен режим при спешност. |
| 1.9. | Мануално и спонтанно обдишване. |
| 1.10. | Автоматично обдишване по обем – IPPV/CMV |
| 1.11. | Задаване на Дихателен обем в рамките:20 – 1400 мл . |
| 1.12. | Задаване наДихателна честота: 4 – 65 диш/мин на стъпка от мин. 1 диш/мин. |
| 1.13. | Задаване на Инспираторно налягане: 15 - 50 смН2О на стъпка от мин. 1 смН2О. |
| 1.14. | Задаване I:E: от 1:6 до 2:1 на стъпка от мин.0,5. |
| 1.15. | РЕЕР: до 20 смН2О. |
| 1.16. | Бързо едностъпково преминаване от мануално към командно дишане. |
| 1.17. | Волуметрична система, тип , видима от потребителя, за визуализиране на командно, мануално и спонтанно дишане и нехерметичност на апарата. |
| 1.18. | Контролен панел с вграден цветен дисплей с диагонал мин. 5,0” за мониториране на инспираторен кислород, инспираторен и експираторen еднократен и минутен дихателен обеми, дихателна честота и РЕЕР и РЕАК. |
| 1.19. | Вградена алармена система за нисък и висок еднократен и минутен дихателен обем, ниско и високо налягане в дихателните пътища, нисък и висок инспираторен кислород, апнеа при командно и спонтанно дишане. |
| 1.20. | Автоклавируема пациентна дихателна система с автоклавируем канистер за елиминиране на експираторния въглероден двуокис. |
| 1.21. | Интегрирана клапа за лимитиране на свръхналягането при мануално обдишване с осезаема индикация. |
| 1.22. | Кислороден байпас с максимален дебит мин. 45 л/мин. |
| 1.23. | Всички компоненти в контакт с дихателните газове да не съдържат латекс. |
| 1.24. | Допълнителен изход ( ротаметър) за кислород. |
| 1.25. | Вграден аспиратор с регулатор за силата на вакуума и манометър. |
| 1.26. | Вградена система за извеждане на отработените газове. |
| 1.27. | Работен плот. |

| 1.28. | Поне две големи чекмеджета за съхранение на принадлежности, широка работна полица и полица за пациентен монитор. |
| --- | --- |
| 1.29. | Стандартна DIN релса за окачване на различни външни устройства. |
| 1.30. | Електрическо захранване от централна мрежа и автономно от вградена акумулаторна батерия за минимум 90 минути автрономна работа. |
| 1.31. | Окомплектовка: кръгова пациентна система за многократна употреба, дихателен шланг с резервоарен балон за мануално обдишване, захранващи шлангове за кислород, въздух, двуазотен окис , шланг за многократна употреба с адаптер за извеждане на отработените газове, автоклавируем канистер за аспиратора. и капачка с механизъм против препълване, абсорбер за въглероден двуокис. |

2. ИНТЕНЗИВНИ РЕСПИРАТОРИ

Изисквания за предлаганото медицинско изделие/параметри/:- функционални

технически   изисквания и работни характеристики

№

| 2.1. | Възможност за обдишване на възрастни и деца над 3 кг. |
| --- | --- |
| 2.2. | Наличие на следните режими на механична вентилация: |
| 2.3. | IPPV(CMV), IPPVAssist(CMVAssist), SIMV, SMVASB (SIMV/PS), CPAP, CPAPASB (CPAP/PS), бифазно обдишване с положителни нива на наляганията, апнея-вентилация, неинвазивна вентилация с автоматична компенсация на лекажа (опционално) |
| 2.4. | Дисплей с управление чрез докосване и размер мин. 12“ |
| 2.5. | Технчески параметри: |
| 2.6. | честота на обдишване 2-80 за 1 сек. |
| 2.7. | инспираторно време 0,2-10 сек. |
| 2.8. | тидален (еднократен) обем 0,05-2,0 л |
| 2.9. | максимален инспираторен поток поне 0-180 л/мин |
| 2.10. | инспираторно налягане 0-100 мбара |
| 2.11. | подпомагане по налягане/ASB 0-35 мбара |
| 2.12. | кислородна концентрация 21,0%-100,0% |
| 2.13. | Настройки на отношение инспириум-експириум поне 150-1:1-150 |
| 2.14. | Възможност за определяне на долни и горни граници за всички основни параметри на дихателния режим. Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст за: налягане в дихателните пътища, експираторен минутен обем, тидален (еднократен обем), апнея, честота на спонтанно дишане, инспираторна концентрация на кислорода, температура на инспираторния газ. |
| 2.15. | Затопляне и овлажняване на газовата смес, бронхиален тоалет. |
| 2.16. | Възможност за включване на небулайзер. |
| 2.17. | Наличие на дисплей за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация: |
| 2.17.1. | графика в реално време за налягане и поток, максимален поток (Peak Flow); |
| 2.17.2. | налягания в дихателните пътища; |
| 2.17.3. | минутна вентилация, обем на минутния лекаж; |
| 2.17.4. | инспираторна концентрация на кислорода; |

| 2.17.5. | дихателен обем; |
| --- | --- |
| 2.17.6. | дихателна честота; |
| 2.17.7. | температура на дихателния газ; |
| 2.17.8. | комплайънс и резистанс |
| 2.18. | Възможност за автоматизирано оптимизиране на инспираторния поток и непрекъснато спонтанно дишане на пациента. |
| 2.19. | Автономно захранване със сгъстен въздух позволяващо висока мобилност и пригодност за вътрешноболничен транспорт. |
| 2.20. | Вградена в апарата батерия осигуряваща захранване до 45 мин., вградени в шасито външни батерии позволяващи работа за минимум 5 часа. |
| 2.21. | Опростено обслужване и почистване. |

3.  ПАЦИЕНТСКИ МОНИТОРИ  и ЦЕНТРАЛНА МОНИТОРНА СТАНЦИЯ

Изисквания за предлаганото медицинско изделие/параметри/ /:- функционални

технически   изисквания и работни характеристики

№

|  | А/МОНИТОРИ |
| --- | --- |
| 3.1. | Сфера на приложение - Възрастен(Adult), Дете(Pediatric) и Новородено(Neonatal) |
| 3.2. | Работни режими - Диагностичен, Мониториране, Операция |
| 3.3. | Апарата да е с цветен, TFT технология дисплей. Диагонал на екрана минимум (10”) десет инча. Разделителна способност 800х600. |
| 3.4. | Вградена защита срещу електрохирургични смущения, мрежови смущения, дефибрилация, електромиографски смущения; режекция на пейсмейкърни импулси; детекция за нарушен контакт за ЕКГ отвеждания. |
| 3.5. | Едновременно изобразяване на 8 криви в режим подвижни и в режим стопирани (freeze) |
| 3.6. | Мониторът да може да бъде изплозван както стационарно, така и портативно |
| 3.7. | Захранване: мрежово, батерийно; |
| 3.8. | Мониториране и анализ на аритмия, multi-lead, S-T сегментен анализ и детекция на пейсмейкър; |
| 3.9. | Програмируема Аудио-Визуална алармена система, с алармени режими за всички животозастрашаващи отклонения (звуков и светлинен с указание на типа събитие, QRS ) |
| 3.10. | Свободно конфигуриране на екрана от потребителя. Нагласяне на екрана спрямо действително наблюдаваните параметри. |
| 3.11. | Да разполага със следните режими на мониториране: стандартен екран (стандартно изобразяване на всички мониторирани параметри), Голям Екран (стойностите да се мониторират), екран със задаване на алармените лимити, екран с изобразяване на кратки трендове |
| 3.12. | Мониторът да може да се свързва с друг произволно избран монитор и да наблюдава параметрите на отдалечения монитор |
| 3.13. | Вградено батерийно захранване - самозареждаща се акумулаторна батерия |
| 3.14. | Изобразяване на отминали събития (Trend), в графичен и табличен вид за минимум 96 часа за всяко събитие преглед на минимум 40 секунди пълен запис на кривите (freez) и параметрите |
| 3.15. | Мониторите да са напълно окомплектован хардуерно и софтуерно за свързване към централна мониторна станция посредством ethernet RJ45 и Wireless LAN / 2.4 GHz радиочестота. |
| 3.16. | Да има OxyCRG софтуер (Оксикардиореспирограма) |
| 3.17. | Мониториране и анализ на Аритмия, S-T сегментен анализ, детекция на пейсмейкър. Аларма за апнея, изчисляване на лекарствената доза. |
| 3.18. | Мониторът да бъде с ръкохватка, която позволява закачането на монитора директно към таблата на леглото, без да са нужни допълнителни приспособления. |
| 3.19. | Изход за втори VGA монитор; |

| 3.20. | ЕКГ – 3 и 5 отвеждания, визуализация на 2 канала, вградена защита срещу токов удар в електрическата мрежа, срещу смущения от електрохирургични апарати, срещу дефибрилатори, ЕМГ апарати. Едновременно показване на до 7 различни ЕКГ криви (Multi lead ECG), Анализ на аритмии, Пейсмейкърен анализ, Аларма: звукова и визуална, алармените събития могат да се преразглеждат, Измерване и мониторинг на сърдечна честота |
| --- | --- |
| 3.21. | Честота на дишане /Respiration - Thoracic impedance/, представяне на графика и параметър, анализ на апнеа, CVA мониторинг, ръчен и автоматичен режим. |
| 3.22. | Представяне на плетизмографична крива, цифрова стойност и диаграма на SpO2; измерване посредством сензор за пръст за многократна употреба. |
| 3.23. | Неинвазивно кръвно налягане /NIBP – осцилометричен метод/. Самоадаптивен алгоритъм на дефлация. Автоматично нулиране. Двойна защита от свръх налягане, бърза дефлация, защита и автоматично следене на продължителността на измерване. Ръчен/автоматичен/статичен(STAT ) режими на измерване Единица за измерване - mmHg/кРa, Aларма за Систолично кръвно налягане(Systolic), Диастолично(Diastolic), (Средно(Mean) |
| 3.24. | Измерване на IBP – 2 канала (за 5 броя пациентни монитори). Представяне стойности на ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 |
| 3.25. | C.O. модул – да измерва по метода на термодилуция. |
| 3.26. | Измерване на EtCO2 (за 5 броя от мониторите), обхват на измерването 0-99 mmHg, резолюция на измерваните данни – 1 mmHg. |
| 3.27. | Всички монитори да бъдат окмплектовани с необходимите за работа аксесоари и консумативи |
| 3.28. | Параметрите ЕКГ/Дихателна честота, SpO2, Temp да се измерват с отделни кабели от пациента до монитора |
| 3.29. | Да може да се надгради с модул за измерване на MultiGas/O2 |
|  | Б/. Централна монитор/ингова/на станция/система/ |
| 3.30. | Централната система за мониторинг да е с два TFT монитора с диагонал 19” диагонал и резолюция 1280/1024 |
| 3.31. | Да има възможност да добавяне на трети и четвърти монитор, за по лесно проследяване на информацията. |
| 3.32. | Централната система за мониторинг да е готова за връзка с всички видове оферирани монитори, без да е нужно закупуването на допълнителни приспособления. |
| 3.33. | Системата да разполага със следните алармени режими: |
| 3.33.1. | Дефинирани от потребителя нива и видове реакция, долна и горна граница за всички параметри. |
| 3.33.2. | Алармените събития да се маркират със звуков и светлинен алармен сигнал едновременно или по отделно, в зависимост от зададените настройки. |
| 3.33.3. | Алармените събития да се записват в базата данни както на мониторната станция, така и на съответния монитор, от който е дошъл сигнала. |
| 3.34. | Системата да е с хардуерен и софтуерен капацитет за 64 монитора |
| 3.35. | Системата да дава възможност за едновременна визуализация на 32 монитора с по четири показателя на всеки отделен монитор. |
| 3.36. | Системата проследява дистанционно всички данни на даден, офериран пациентен монитор на цял екран |
| 3.37. | Системата да мониторира всички налични параметри от пациентните монитори свързани в нея и да е в състояние да ги представи директно, според възможностите на пациентните монитори в мрежата. |
| 3.38. | Системата да може да управлява дистанционно който и да е пациентен монитор с двупосочна връзка. |
| 3.39. | База данни: |
| 3.39.1. | 240 часа запис и преглед на трендовете на всеки монитор. |
| 3.39.2. | 72 часа пълен запис и преглед данните от всеки монитор в реално време |
| 3.39.3. | 720 записа на алармени събития |

| 3.39.4. | Запис на данните на 20 000 пациента |
| --- | --- |
| 3.39.5. | База данни за 720 измервания на NIBP I CO |
| 3.40. | Мониторната система да изобразява всички данни от който и да е пациентен монитор свързан с нея за наблюдение, включително изобразяването на до 12 криви |
| 3.41. | Трендове – Графично представяне на всички наблюдавани параметри |
| 3.42. | Мониторите на централната мониторна станция да могат да се привеждат в режим „Голям екран”. |
| 3.43. | Системата да разполага с интерфейс за ethernet RJ45 и има възможност за Wireless LAN– IEEE 802.11 compliant, 2,4 GHz RF |
| 3.44. | Системата да разполага с принтер, свързан към централната мониторна станция, за бързо разпечатване на данни. |
| 3.45. | Системата да е снабдена с UPS устройство с капацитет за захранване на цялата мрежа при аварийни ситуации. |

4. ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ С АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Изисквания за предлаганото медицинско изделие/параметри/ /:- функционални

технически   изисквания и работни характеристики

№

| 4.1. | Да притежава тъканно хармонично изображение с висока резолюция в близкото поле. |
| --- | --- |
| 4.2. | Клиничен образ с обхват на пенетрация минимум 4-25см |
| 4.3. | Задължителни режими на работа: В режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер |
| 4.4. | Автоматична оптимизация на образните параметри към сканираната анатомия в В-режим и Доплер: автоматичен фокус |
| 4.5. | Да притежава вграден пациентен архив, позволяващ архивиране с последваща постобработка на пациентните данни, образи и клипове. |
| 4.6. | Да притежава вграден специализиран софтуер за приложение в анестезиологията |
| 4.7. | Присети за подобрена визуализация на анатомията и въвеждане на иглата ( nerve blocks, pain management), включително управление на дълбочина ( depth) и усилване (gain) библиотека с анотации, вкл. Генериране на собствени коментари |
| 4.8. | Възможност за промяна на височината на ъгъла на мониториране, спрямо положението на оператора. |
| 4.9. | LCD цветен тъчскрийн монитор-минимум 10“ с широк ъгъл на наблюдение- минимум 170 градуса |
| 4.9.1. | Възможност за управление на всички образни параметри директно от монитора. |
| 4.9.2. | Да притежава DVI изход и USB конектор за връзка с периферни у-ва |
| 4.9.3. | Възможност за съхранение на базата на пациентни данни и образа на USB и Micro SD карта. |
| 4.9.4. | Да поддържа многочестотни трансдюсери: линеарни, конвексни, секторни с фазова матрица. |
| 4.9.5. | Възможност за непрекъсната работа на батерия-не по малко от един час |
| 4.10. | Пълна окомплектовка с: |
| 4.10.1. | линеен трансдюсер, многочестотен с минимален честотен обхват 5-13MHz, брой кристали – не по-малко от 192, с дължина на кристала по-голяма от 45мм. |
| 4.10.2. | конвексен трансдюсер, многочестотен с минимален честотен обхват 2-5 MHz |
| 4.10.3. | Биопсичен водач за многократна употреба с възможност за фиксирано позициониране на иглата от различни ъгли за двата типа трансдюсери. |
| 4.10.4. | Биопсичен водач за многократна употреба с трансверзално позициониране на иглата за линейния трансдюсер. |

Приложение 1 б.

ГАРАНЦИИ

за участие в процедурата ,за всяка от обособените позиции на   поръчката-размер.

1.Позиция № 1:-1700 лв./хиляда и седемстотин лева/.

2.Позиция № 2:-1600 лв./хиляда и шестотин лева/.

3.Позиция № 3:-1000 лв./хиляда лева/.

.

4.Позиция № 4:-500 лв./петстотин лева/.

.

5.Позиция № 5:-200 лв./двеста лева/.

Приложение №2

Условия и изисквания за участие и провеждане на процедурата . Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата.Указания за изготвяне на офертата за участие .

I.Условия на обществената поръчка

1.Обект на обществената поръчка е:-«Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на ОИЛ при«МБАЛ-ПЛОВДИВ»АД,гр.Пловдив,съгласно  Приложение №  1-    Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация-Приложение №1 а,от документацията за участие,

включително и  всички  съпътстващи  поръчката   за доставка  дейности,като ;-        монтаж,пускане в експлоатация,обучение на персонала за работа с апаратите.

2.Оферираните апарати трябва да бъдат доставени,монтирани ,настроени и предадени с всички необходими за първична/пускова/експлоатация ,принадлежности и консумативи.

3.Ценовата оферта на участника задължително трябва да включва освен цена на доставката на апаратурата,така и на всички съпътстващи доставки и услуги,които са нужни за пускане в действие на   апаратите, пробното им   изпитване и обучение на персонала за работа с тях,  дори когато не  са изрично посочени в Спецификацията на доставките.

4. Предлаганата апаратура трябва да е неопотребявана и да е произведена не-рано от една година,преди датата на отваряне на предложенията;

5. Срок за изпълнение на доставката трябва да е не по - дълъг от 2 месеца, след влизане в действие на договора за поръчката.

6.Гаранционият срок на доставяните апарати трябва да е не по-малък  от 12 месеца/бройни/ =365 дни ,считано от деня и  месеца,в който ще се извърши пускане на съответният апарат   в експлоатация.

7.Участникът трябва да се ангажира със следгаранционно обслужване  на апаратурата ,  за срок  не по-къс  8/осем/ години, което да  се осъществява лично от него или чрез ангажиран от него сервиз -оторизиран от  производителя за територията на Р България ,с квалифицирани специалисти,притежаващи  сертификати за поддръжка и ремонт на   съответния  апарат.

8.Участникът  определен за изпълнител,   трябва да предостави на Възложителя съответните ръководствата за експлоатация на апаратурата,издадени от производителя на български език.

9. Право на участие в процедурата имат всички български или чуждестранни физически или   юридически лица, както и техните обединения,     които отговарят на изискванията на Закона  за обществените поръчки, настоящата документация и обявлението за обществена поръчка.

10.Възложителят  не изисква   създаване на   юридическо лице,ако кандидатът определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

11.За да участва в процедурата всеки кандидат трябва да внесе съответна гаранция,като  гаранцията за участие в настоящата процедура за всички  /обособени позиции/ е в размер общо на  5000 лв. / пет хиляди лева /.

Размерът на гаранцията за участие за всяка отделна обособена позиция ,с начислен ДДС е посочен в Приложение №1б /едно арабско буква  б/,към документацията за участие в настоящатапроцедура.

Участникът/кандидатът/ внася гаранция за участие  за всяка обособена позиция поотделно,в определеният за нея размер и представя необходимите гаранционни документи,пооделно    за всяка от самостоятелните позиции за която участва.

Срокът на валидността на гаранцията за участие трябва да не е по-кратък от срока на валидност на офертите, предоставени от кандидатите, а именно: не по –малък от 180 календарни дни от датата на  получаване на офертата в деловодството на Възложителя

Гаранцията за участие в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка се представя в една от формите, съгласно член 60 от ЗОП:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, с възможност тя да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Разходите по евентуалното им усвояване – са за сметка на Възложителя.Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедурата на обществената поръчка.

12. Начин на плащане на поръчката.Примерна схемата на плащане на доставката:

Разплащането ще се извършва в български лева по банкова сметка на Изпълнителя, така:

– 20% от стойноста на договора до 10  /десет/   дни , от   датата   на извършването  на доставката на всички компоненти на апаратурата и представяне на фактура за тази стойност от страна на изпълнителя,като с това възниква право на задържане на доставената апаратура в полза на Възложителя.

–Окончателно разплащане в размер на 80% от договорената стойност,  съгласно офертата на изпълнителя. Плащането ще бъде извършено до 10  /десет/   дни   от   датата   на  двустраното подписване на приемо-предавателен протокол ,след извършени  пробни изпитания на въведеното в експлоатация апаратура в отделението и  след представяне   на следните  документи:

а.   фактура - оригинал и 1 бр.,заверено копие;

б. Сертификат/и/ за качество и съответствие на апаратурата издаден/и/от компетентни органи;

в. Оргиналните Гаранционни книжа от производителя на доставената апаратура;

г.  Утвърдени изпитвателни протоколи на апаратурата

13 Специални изисквания за участие в откритата процедура са:

13.1. Да е закупена  документация за участие и да са внесени  офертни документи по реда, правилата и изискванията, дадени в настоящата документация.

13.2. За всяка от предходните 2 години, участникът да има оборот не по-малък от 500000 лв./петстотин хиляди  лева/,от доставки на медицинска апаратура.

13.3. Предлаганата апаратура трябва да притежават нужните сертификати за съответствие на стандартите за медицинска апаратура;

13.4.Производителят на предлаганата апаратура и участникът който прави предложение да я достави трябва да притежават необходимите сертификати за производство,търговия и сервиз на медицинска апаратура и медицински изделия;

13.5. Участникът трябва да е оторизиран представител на производителя за доставка  на предлаганата апаратура за участие в настоящатата процедура;

13.6. Участникът трябва да претежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ и  да отговаря на условията да търгува с тях.

14. Документацията за участие в настоящата процедура ще се получава от деловодството в сградата на „МБАЛ –Пловдив” АД,гр.Пловдив-стая 31 ет.15,бул.България”№234,на хартиен и електронен носител,срещу заплащане.

15. Цена на документацията за участие в настоящата процедура –50 лв. /петдесет лева,/ без начислен ДДС,платима в брой в касата на Възложителя на ет.12 в сградата на болницата,или по банкова сметка на Възложителя –: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал .

16.Краен срок за закупуване на документация – до 15.30 часа на 31.05.2012 г. /тридесет и първи май две хиляди и дванадесета година/.

17.Внасянето /подаването/ на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, находящо се в сградата на “МБАЛ-Пловдив” АД на адрес: град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №15, стая №31.

18.Крайният срок за внасяне /подаване/ на офертните документи при възложителя е до 15:30 часа на 07.06.2012г. / седми юни две хиляди и дванадесета година .

12.Първото заседание на комисията за провеждане на откритата процедура, на което се отварят подадените оферти е от 11.00 часа на 08.06.2012г. /осми юни две хиляди и дванадесета година/. Заседанието ще се проведе в заседателната зала на “МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, находяща се на адрес: град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №1. Лица, които могат да присъстват – съгласно действащата нормативна уредба.

ІІІ. ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ, И МЕТОДИКА ЗА ТЯХНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

До оценяване на офертите на кандидатите се допускат само предложения, покриващи  зададените от Възложителят,като мининимални задължителни технически изисквания,съгласно Спецификацията на поръчката и такива които ги  надхвърлят.Оферти в които техническите предложения  не отговарят на зададените минимални изисквания и не ги покриват,няма да се допускат до класиране.

Офертата на всеки от участниците в процедурата,за всяка една от самостоятелните позиции се оценява по следния критерий: икономически най – изгодната оферта, като показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател са:

| П№ | Показатели | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предложена цена | О1 – по формула |
| 2. | Предложен гаранционен срок в пълни календарни месеци | О2 – по формула |

О1-Предложена цена-до 90 точки максимално

О2-Предложен гаранционен срок-до 10 точки максимално

КОМПЛЕСНА ОБЩА ОЦЕНКА = О1 + О2 = максимално 100 точки.

Оценките на предложената цена /О1/ и  на предложения гаранционния срок /О2/ на допуснатите до класиране участници,ще се изчисляват по следните формули:

О1 = ННПЦ   х 90                                                     О2 = ПГС    х 10

## ПЦ                               		                             НДГС

като                                                                            като

ННПЦ - най-ниска предложена цена                      ПГС – предложен гаранционен срок от участника

### ПЦ–предложена цена от участника                         НДГС- най-дълъг предложен гаранционен срок

### V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА.

1.  Общи положения:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1.1 В предмета на обществената поръчка има 5/пет / обособени позиции,като  всяка една позиция  представлява отделен вид медицинска  апаратура. Всеки участник може да оферира за една или повече позиции,  включени в техническата спецификация и предмета на поръчката. Участникът няма право да представя варианти в офертата си.

1.2 Представянето на офертата означава, че кандидатът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящата обществена поръчка. Представената оферта трябва да има срок на валидност не по –малък от 180 календарни дни от датата на нейното получаване в деловодството на Възложителя.

1.3. Офертата следва да бъде изготвена на български език. Всички документи съдържащи се в офертата, в това число официални и частни документи, да бъдат заверени от участника.

1.4.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощено от него лице, лично или по пощата с обратна разписка.

1.5.Комплектът офертни документи трябва задължително да бъде разпределен в 3 вида отделни запечатани непрозрачни пликове,  които да са надписани на лицевата си страна по видове и да имат следното съдържание :

1.В”ПЛИК №1”с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” се поставят документите изисквани от Възложителя,съгласно чл.56 ал.1,т.1-7,11-12 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците,а именно:

А. Заявление за участие - попълнен и подписан образец, и следните минимално изискуеми задължителни документи:

1.Документ за самоличност – ако кандидатът е физическо лице нетърговец по смисъла на ТЗ и ЕИК по БУЛСТАТ съгласно член 23 от Закона за търговския регистър,съответно за  едноличен търговец или търговско тружество с документ за вписване в Търговският регистър,- заверено от кандидатат копие с гриф “Вярно с оригинала” и печат ;За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, които се представят в фициален превод.

2.Удостоверение за актуално състояние, издадено след  датата на публикуване на обявлението за откриване на процедурата в ОВ на Евр.съюз.

3.Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - оригинал или нотариално заверено копие;

4.Платежен документ за закупена документация - копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат;

5.Документ/и/ за внесена/и/ гаранция/и/ за участие- оргинал/и/.

6.Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП, по образци от Приложение №3 към документацията ,в оргинал и изхождащи от управителя/ите, съответно от членовете на управителните органи на участника.

Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по 47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП в седемдневен срок от настъпването им.

При наличие на касаещи участника обстоятелства визирани в чл.47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП,Възложителят може да отстрани от участие в процедура този участник.

7. Доказателства за икономическото и финансово състояние:

7.1.Участникът трябва да притежава финансови възможности в условията на финансова криза и да е способен да осъществи поръчката. Необходимите за доказването на финансовите възможности на участника документи, са посочени в следващите т.7.2.,т.7.3.,7.4

7.2.Копие с гриф “Вярно с оригинала” подписано и подпечатано от представляващият участника на годишен Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на участника за периода на предходните 2010 г.и 2011 г, заверени счетоводно ,съгласно изискванията на действащите в РБългария нормативни актове. В случаите, когато участникът е  новорегистрирано дружество или е новорегистриран търговец физическо лице – такива документи не се представят.

7.3.Копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат на финансов отчет и баланс към последното тримесечие,преди откриване на настоящата процедура /т.е.към 31.03.2012 година/, заверен съгласно изискванията на действащите в РБългария нормативни актове. В случаите, когато участникът е  новорегистрирано дружество или новорегистриран търговец физическо лице и няма изготвени такива документи– тези документи не се представят.

7.4 Декларация в свободен текст съдържаща информация за общия оборот и за оборота на доставки, сходни на тези, които са обект на поръчката, за предходните 2 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

7.5.Декларация в свободен текст съдържаща: списък на договори за извършени доставки на медицинска апаратура ,които са изпълнени  през преходните 2011 г. и 2010 г.от участника,както и информация за техните  стойности,дати на сключване и възложители,придружени  от минимум 2 броя препоръки за добро изпълнение на договори от приложеният списък, издадени от съответните възложители и адресирани до “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД,гр.Пловдив.

8. Доказателства за технически възможности и квалификация, а именно:

8.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен  на производителя на предлаганите апарати -заверено копие/за чуждестранни производители с превод на български език от фирма за легализирани преводи/;

8.2. Сертификат за внедрена истема за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен  за търговия и сервиз на медицинска апаратура и медицински изделия на участника- заверено копие за чуждестранни участници с превод на български език от фирма за легализирани преводи/;

8.3.Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485 или еквивалентен за производителя на предлаганата апаратура.

8.4. Декларация за съответствие по чл.14,ал.2 от ЗМИ,съставен от производителя или негов упълномощен представител-копие на оргинала с официален превод на български.

8.5.Декларация за нанесена“СЕ” маркировка,в/у мед.изделие в съответствие с чл.8 и чл.15 от ЗМИ в свободен тект в оргинал от участника.

8.6. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ заверен от участника препис.

8.7. Оторизация от производителя на съответната апаратура удостоверяваща правото на участника да извършва доставка, монтаж и сервиз на оферираната апаратура в оригинал, придружен с превод на български език от фирма за легализирани преводи;

8.8. Документи удостоверяващи съответствието на предлаганите апарати, с минимално изискваните от Възложителя технически параметри и функционални  характеристики съгласно спецификацията на поръчката –Приложение №1а, като:

8.9.1. Каталози с подробни технически данни на апарата;

8.9.2.Сертификати или други документи издадени на производителя/ите на апаратите ,

от които се установява съответствието на предлаганото с изискванията на възложителят.

8.10.Декларация, изхождаща от законния представител на кандидата/участника или от упълномощено от него лице, съдържаща списък на техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка, както и списък на техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, обучени  от производителя за поддръжка на предлаганата апаратура-оригинал.

8.11.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за контрола на качеството на изпълнението на възложената обществена поръчка, както и на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка - заверени от кандидата копия с гриф “вярно с оригинала” с подпис и печат.

8.12. Декларация в свободен текст,изхождаща от законния представител на кандидата/участника или от упълномощено от него лице,  за срок в който се ангажира със следгаранционно подържане на доставена от него апаратура от оторизиран сервиз ,както и задължение да  осигурява  резервни части за нея,който срок не може да бъден по-кратък от 8/осем/ години.

9.Декларация, изхождаща от законния представител на кандидата/участника или от упълномощено от него лице , относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП, от която е видно, дали кандидатът ще ползва подизпълнител или няма да ползва такъв /тази декларация се попълва задължително от кандидатите независимо дали ще ползват или няма да ползват подизпълнител/ - оригинал по образец от Приложение №3. В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител, това обстоятелство трябва да бъде изрично заявено от кандидата, както и да бъдат посочени вида на работите и дела на участие на подизпълнителя, който предвижда кандидата, респективно - от кандидата да бъде попълнена, подписана, подпечатана и представена Декларация по образец съгласно Приложение №3 /три арабско/, от която да е видно, че подизпълнителят е съгласен да участва,като такъв в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП и в настоящата документация, както и трябва да представят съответните документи, предвидени в член 56, ал.2 от ЗОП.

-Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10  от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

10.Декларация, изхождаща от законния представител на кандидата/участника или от упълномощено от него лице,  за срока на валидност на офертата, който срок не може да бъде по-кратък от 180 дни от получаване на офертата в деловодството на възложителя..

Забележка: Възложителят има право да изисква от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка, както и да удължат срока на представените от кандидатите гаранции за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка.

11.Проекто – договор, представляващ Приложение №4 /четири арабско/ в настоящата процедура, с попълнени само административни данни, подписан на всяка страница от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице  и подпечатан на всяка страница.

12. Списък на документите съдържащи  се в плик №1 -подписан от кандидата.

Липсата на някой от изброените по-горе документи или представянето им във вид, неотговарящ на настоящите условия, не е основание за отстраняване на кандидата/ участника и за недопускането му до класиране. Всеки кандидат/участник в настоящата процедура ще бъде уведомен по начина и при условията, предвидени в член 68, ал.8 от ЗОП за допуснатите от него нередовности и ще му бъде дадена възможност в предвиденият в чл.68 ал.9 на ЗОП срок тези нередовности да бъдат отстранени.

ПЛИК №2: с надпис ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”съдържащ:

1.Техническо предложение /техническа оферта/ по образец-от приложение №3 към документацията за участие,която ще се продава на кандидатите,подписано от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице,съдържащо сравнителна таблица на предлаганата апаратура спрямо минималните задължителни технически изисквания ,посочени в Спецификацията–Приложение №1а , с посочване на производител , модел , дата на   производство,

технически и функционални характеристики, каталожен номер и страница от каталога на предлаганата апаратура за всяка самостоятелна позиция-по съответният Образец от приложение №3, към документацията за участие,която ще се продава на кандидатите.

2.Декларация изхождаща от кандидата в свободен текст за поет срок на гаранция на апаратурата и нейното гаранционно обслужване /не по-къс от 12 месеца/бройни/=365 дни, считано от деня и месеца на пускането на апаратурата в експлоатация,установени с двустранно  подписан от Възложител и Изпълнител протокол/.

3.Предлаган график в свободен текст за сроковете  в  които,при сключване на договор, ще се извършат:

-Доставката на апаратурата

-монтаж и въвеждането в експлоатация,

-пробни изпитания

-обучението на персонала.

Когото участника подава оферта за повече от една обособена позиция,се представят пликове  №2 за всяка от позициите за която се участва,като на всеки тъкъв плик се надписва и за коя от позициите се отнася.

Липсата на техническо предложение в плик №2 /две/ във вид, отговарящ на настоящите условия, е основание за отстраняване на кандидата/ участника и недопускането му до класиране.

ПЛИК №3:”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – ЦЕНОВА ОФЕРТА”

В. В плика с Ценова оферта се поставят следните документи:

Финансова оферта на кандидата, съдържаща:

1.ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА която съдържа:

-Паричната стойност на офертата  в “лева”,до втори знак след десетичната запетая,за доставката

на цялата апаратура от конкретната позиция за която се участва,в която стойност  се включват  и всички разходи по изпълнение на поръчката,включително гаранционно сервизно обслужване и обучение на персонала в т.ч. отстъпки,мита такси,други данъци и начисления по действащото българско законодателство,както и  ДДС/ако участникът е регистриран по ЗДДС/; при условие на доставка до краен получател:-отделението по интензивно лечение при  “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД,  гр.Пловдив,бул. ”България№234,

2.Декларация, изхождаща от кандидата/участника в свободен текст,относно валидността на ценовата оферта в календарни дни, като същата трябва да е валидна в срок не по-кратък от 180 календарни дни от датата на нейното получаване в деловодството на Възложителя

Оферта с по-малък срок на валидност от обявения в обявлението и в настоящата документация ще бъде отхвърлена,като несъответствуваща на изискванията.

Предложената цена е окончателна .

Когото участника подава оферта за повече от една обособена позиция той представя за всяка обособена позиция отделна ценова оферта,като представя отделен плик №3  за всяка от позициите за която се участва,като на него се надписва за коя позиция се отнася.

Предложението на цената се представя на хартиен носител подписано и подпечатаноот от представляващият участника или упълномощено от него лице,както и на дискета /диск/ -. На диска /дискетата/ се отбелязва името на кандидата и самостоятелната позиция от предмета на обществената поръчка за която се отнася. При несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиен носител.

ВСЯКА СТРАНИЦА НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ СЕ ПОДПИСВА ОТ ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КАНДИДАТА ИЛИ ОТ ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ И СЕ ПОДПЕЧАТВА С ПЕЧАТА НА КАНДИДАТА.

Представяне на офертите

Върху отделния непрозрачен запечатан с ненарушена цялост ПЛИК №1 /едно/ се поставя надпис: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”.

Върху отделният/те/ непрозрачен/ни/ запечатан/и/ с ненарушена цялост ПЛИК /ове/ №2 /две/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” за позиция №........

Върху отделния/ите/ непрозрачен/ни/ запечатан/и/ с ненарушена цялост ПЛИК/ове/ №3 /три/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за позиция №........... .Така оформените 3 /три/ или повече пликове,в зависимост за колко позиции кандидатства участника се поставят в четвърти  достатъчно голям непрозрачен плик , след което този четвърти плик се запечатва. Върху отделния запечатан непрозрачен четвърти плик кандидатът надписва името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка, посочва също така наименованието на подателя /кандидата/, адрес за кореспонденция, телефонен номер и по възможност факс номер и електронен адрес на кандидата.,както и за коя /кои/ от самостоятелните позициите се отнася офертата:

Така оформената оферта с ненарушена цялост се представя на възложителя от законния представител на кандидата/участника или от изрично упълномощено от него лице, чието упълномощаване се доказва с представяне на нотариално заверено пълномощно, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър на възложителя, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан /с нарушена цялост/ плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя, в който се правят записванията относно постъпилите оферти на кандидати.

Ако кандидатът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на кандидата. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за кандидата.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Кандидатът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Всички разходи на кандидата за участие в процедурата са за негова сметка.

Разглеждането на офертните документи, тяхното оценяване и класиране се извършва в съответствие с правилата и изискванията, отразени в ЗОП.

При провеждането на процедурата се прилагат и спазват всички изисквания и разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Всички образци в документацията за възлагане на обществената поръчка са задължителни и при изготвяне на офертата си всеки участник следва да ги използва.

Всички документи в офертата, които не са представени от участника в оригинал или нотариални заверен препис, се заверяват с печат „Вярно с оригинала” и се подписват от участника.

ІV. Документи, необходими за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ за актуално правно състояние, издадено от съответния съд по регистрацията, от Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, е търговец по смисъла на Търговския закон-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

2.ЕИК /БУЛСТАТ НОМЕР/-ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат на кандидата - когато кандидатът е юридическо лице;

3.ДАНЪЧЕН НОМЕР /ако имат такъв/-ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат на кандидата –когато кандидатът е юридическо лице;

4.УДОСТОВЕРЕНИЕ /свидетелство за съдимост/, издадено от съответния компетентен съд, от което е видно, че членовете на управителното тяло на кандидата/участника, определен за изпълнител, няма влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

5.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответния съд по регистрацията, на Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

6.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответния съд по регистрацията, на Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, не се намира в производство по ликвидация-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

7.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответното териториално поделение на Националната агенция по приходите /НАП/, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, няма парични задължения към държавата по смисъла на член 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс /ДОПК/ на Република България, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

8.УДОСТОВЕРЕНИЯ, издадени съответно от Община Пловдив /сградата на бивш “Партиен дом”/ и от общината по седалището на кандидата/участника, определен за изпълнител - в случай, че седалището на спечелилия кандидат/участник не съвпада със седалището на възложителя – Община Пловдив, от което/които удостоверение/удостоверения е видно, че кандидатът/участникът, определен за изпълнител, няма парични задължения към същата/същите община/общини по смисъла на член 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс /ДОПК/ на Република България, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ;

9.Гаранция  за изпълнение на договор  в размер на 2% /два процента/ от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС  и се представят в една от формите, съгласно член 60 от ЗОП:

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на сключения договор, с възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Спечелилият обществената поръчка Кандидат избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.

Забележка: Горепосочените официални документи следва да бъдат актуални към датата на подписване на договора, а именно:  издадени в срок не по-рано от един календарен месец преди сключването на договора /удостоверение за актуално правно състояние, удостоверение за липса на заведени дела за обявяване в несъстоятелност, удостоверение за липса на заведени дела за обявяване в ликвидация, удостоверение за липса на задължение към НАП, удостоверение за липса на задължения към съответната община по седалището на кандидата и по седалището на възложителя/ и не по-рано от шест календарни месеца за свидетелството за съдимост!

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

Приложение №3

Образци!

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

- «Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на ОИЛ при«МБАЛ-ПЛОВДИВ»АД,гр.Пловдив

До:   МБАЛ “…………………….”  – гр. ………..............…, бул. …......................... №    Изпълнителен директор д-р ………………………………………….

От .............................................................................,седалище  гр. .....................................

адрес: гр..................................... ул. .........................., No. …тел.: ........ / ............. факс: ......./ .........

Индитификационен № по ДДС....................

Дата и място на регистрация по ДДС: ...........................................

Разплащателна сметка:

BIK: ............; IBAN: .........................................;

банка: ............................... – град/клон/офис: ................................

При банка:…………………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата   Оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на ОИЛ при«МБАЛ-ПЛОВДИВ»АД,гр.Пловдив,а именно за позиция/и/:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора и общите условия на договора, приемаме ги без възражение и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок и ще изпълним поръчката за ...............................дни.

Дата: ........…..				ПОДПИС и ПЕЧАТ:	 ........................................

Образец!

Д Е К Л А Р А  Ц И Я

по чл.47 ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ната  ………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

адрес : ……………………………………………………………………….…………….........

в качеството си на ……………………………………………………………….......................…….

(съгласно изискванията на чл.47 ал.4 от ЗОП )

на  ……………………………………………..……………......................……………

(наименование на участника/подизпълнителя )

със седалище и адрес на управление ……………………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ :

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс  (НК);

- подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам търговска дейност или определена професия съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Управляваният/Представляваният от мен участник в процедурата:

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- не е в открито производство по несъстоятелност,  не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не е преустановил дейността си

-няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на  компетентен орган е освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,  или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

4.На управляваният/Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

Задължавам се при промяна в декларираните по-горе обстоятелства да уведомя писмено      Възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата: .....................                                          ДЕКЛАРАТОР: ……..........................

/ трите имена подпис и печат/

Образец

Д Е К Л А Р А  Ц И Я

по чл.47 ал.5  от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ната  ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

адрес : ……………………………………………………………………….……….........………….

в качеството си на …………………………………………………….......................……………….

(член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник)

на  …………………………………………………..……………….......................……………

(наименование на участника/подизпълнителя )

със седалище и адрес на управление ……………...........................…………….....................

ДЕКЛАРИРАМ:

1.  В посоченото по-горе качество не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна в декларираните по-горе обстоятелства да уведомя писмено Възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата:……………                              ДЕКЛАРАТОР:

………………….………………..:……………

(трите имена,подпис, печат)

Образец !

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

в качеството ми на ..........................................................., в ....................................................,

БУЛСТАТ ...............................................................................................................................,

данъчен № ..................................................................................................................................,

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), .....................................................................................................................................................

имат следния произход:.............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата : ......................                                                                       Декларатор:  ........................

(подпис)

Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .........................................................................................................................................,

постоянен адрес ......................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на...........................................,

.....................................................................................................................................................,

вписано в регистъра при  .........................................................................................................,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица;

1...................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

2.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................................................................................................,

постоянен адрес.........................................................................................................................,

гражданство................................................................................................................................,

документ за самоличност …………………………………………………….…………........,

3.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................................................................................................,

постоянен адрес.........................................................................................................................,

гражданство .............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

Забележка : повтаря се толкова пъти, колкото е необходимо.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:                                                                        Декларатор:

........................                                                                                                     ...................

(подпис)

Образец!

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

По  чл. 56, ал. 1, т.7 от ЗОП

Долуподписаният/та.........................................................................................................

ЕГН......................................., притежаващ /а лична карта №..........................................,

издадена на .......................................от МВР - гр..............................................................,

адрес:....................................................................................................................................,

представляващ ....................................................................................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................

седалище............................................................. адрес на управление:.............................

..........................................................., тел./факс..................................................................,

вписано в търговския регистър при....................................................................... съд/Агенция по вписванията ......................................, по фирмено дело №................... /.....................г., ЕИК по БУЛСТАТ...........................................................

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ:

- при изпълнението на горепосочената обществена поръчка. При възлагане на обществена поръчка с предмет : -«Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на ОИЛ   при

«МБАЛ-ПЛОВДИВ»АД,гр.Пловдив

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат .........................................................................

.............................................................................................................................................,

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде

...............% от общата стойност на поръчката.

- Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на подизпълнителя като за свои действия, бездействия и работа.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата:...................                                                       Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ната  ……………………………………………………………….………………….

( трите имена и ЕГН)

в качеството си на ………………………………………………………………......................…….

(длъжност)

на  подизпълнителя …………………………………………………..................................................…………………...........................................................................................................……………….

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съгласен съм да участвам  като подизпълнител на.................................................................................,за изпълнение на .........................

.........................с дял от ..............% в  открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на общественапоръчка с предмет: -«Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на ОИЛ при«МБАЛ-ПЛОВДИВ»АД,гр.Пловдив.

Дата:….......……....                                       ДЕКЛАРАТОР: .................................................

(подпис, печат)

Приложение №4

ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

Днес ……………….. в гр.Пловдив на основание чл. ........ от ЗОП и Решение № ................/..........г. на Изпълнителният директор на “МБАЛ-ПЛОВДИВ” АД, се сключи настоящият договор между:

А/"МБАЛ - Пловдив" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "България" №234, ЕИК 115532049, ИН по ДДС BG 115532049, представлявано от Д-р АРГИР ВАСИЛЕВ АРГИРОВ –Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”/КУПУВАЧ, от една страна и

Б/ ......................................................... със седалище ............................................. и адрес на управление

.............................................., регистрирано по .........................................................................., Булстат

(ЕИК) ............................, представлявано от.............................................................., в качеството му на

..................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ    се задължава да достави срещу заплащане

.............................................................................................(брой,наименование на медицинската апаратура) с марка, модел,............................................................,производител...................................,година  /дата/ на производство....................................... наричан по-долу “стока”, с технически и работни характериски, функционални възможности и пълна окомплектовка,описани подробно в Техническо предложение на изпълнителя за изпълнение на обществена поръчка-Представляващо Приложение №1,приемано от двете страни като неотложна част на настоящият договор, да монтира апарата и да го пусне в експлоатация ,да извърши  обучение на персонала на място,за работа с него и да осигури гаранционното му обслужване.

ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

Чл.2.1. Цената  на  договора  е   в  размер   на ............  ..лева/словом:   .................................................../с ДДС съгласно офертата на изпълнителя.

Чл.2.2.  Цената включва:

2.2.1. Стойността на апаратурата с пълна окомплектовка и оперативен запас от консумативи необходими за настройка,технически изпитания и пускане в експлоатация  и работа за срок от.........

2.2.2. всички транспортни разходи до краен получател

2.2.3. монтаж, инсталация и пускане в експлоатация

2.2.4. обучение за работа с апарата на място

2.2.5. гаранционно обслужване – труд и резервни части в рамките на гаранционния срок.

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.СРОК НА ДОСТАВКА.

Чл.3.1. Плащането по настоящия договор  се осъществява  в български лева, чрез банков превод от страна на Възложителя, по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: .....................................................

IBAN: ......................................................

BIC ..........................................................

Чл.3.2. Заплащането се извършва по следния начин:

– 20% от стойноста на договора до 10  /десет/   дни   от   датата   на извършването  на доставката на всички компоненти на апаратурата и представяне на фактура за тази стойност от страна на изпълнителя,като с това възниква право на задържане на доставената апаратура в полза на Възложителя.

–Окончателно разплащане в размер на 80% от договорената стойност,  съгласно офертата на изпълнителя. Плащането ще бъде извършено до 10  /десет/   дни   от   датата   на  двустраното подписване на приемо-предавателен протокол след извършени  пробни изпитания на въведената в експлоатация апаратура  в отделението и  представяне   на следните  документи:

а.   фактура - оригинал и 1 бр.,заверено копие;

б. Сертификат/и/ за качество на апаратурата и вложените материали издаден/и/от компетентни органи;

в. Оргиналните Гаранционни книжа от производителя на доставената апаратура;

г.  Утвърдени приемо-предавателни протоколи на апаратурата

Чл.3.3. При извършвания на плащания от страна на Възложителят, следва да се погасяват първо главницата, а след това лихвата.

Чл.3.4. Срока на извършване на доставката на договорираната стока е ...................дни от сключването на настоящият договор ,съгласно офертата на Изпълнителят.

ІV.  СРОК  НА  ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и има срок на действие от този момент ,до момента на изтичане на поетият от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционен срок на доставеният/е/................................................................ апарат/и/ .

V. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл. 5.1. Мястото на доставяне  на стоката по този договор е до краен получател помещенията на отделението за интензивно лечение в сградата на болницата, находяща се на бул.”България”№234,гр.Пловдив.

Чл.5.2. За дата на доставяне се счита датата, на която стоката/ите/  преминават във владение на Възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне, удостоверено с  приемо - предавателен протокол за доставка. От датата на издаване и подписване на комплекта документи посочени в чл.3.2,  възниква и задължението за плащане.

VІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6.1. Да приеме доставената в срок и на място апаратура, съответстваща по вид, количество и качество на описаното в настоящия  договор и офертата на изпълнителя.

Чл. 6.2. Да заплати действително  доставената  и  качественно монтирана  апаратура в договорените срокове.

Чл. 6.3. След изтичане на срока посочен в чл.10.1. от настоящия договор да освободи гаранцията за изпълнение без да дължи лихва за периода, през който средствата са престояли законно у него.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: да    изпълни: доставка на апаратурата отговаряща на техническите изисквания и  съпроводена със сертификат за качество и техническа документация, да монтира и пускне в експлоатация, както и да обучени персонала за работа с нея и осъществява гаранционната и  поддръжка, в договорения срок и на посочената в ценовата оферта цена,с включен ДДС.

Чл.7.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава да  представя  своевременно  на Възложителя надлежно оформени фактури за уговорените междинно и крайно плащане на поръчката.

Чл.7.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при констатирани груби нарушения в качеството на доставената апаратура ,неподлежащи на своевременно оперативно и леко отстраняване, да я  замени с нова - качествена за своя сметка.

Чл.7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване по всяко време с оперативен   запас  от резервни части за срок от...............................и   да   уведоми   своевременно   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   за възникнали обективни трудности по изпълнението на поръчката.

Чл.7.5. Кандидатът, определен за Изпълнител представя гаранция за изпълнение на   договора за обществената поръчка в размер на 2% от стойносто на договора без   ДДС,при подписването му, която

гаранция се освобождава след приключване на договора, без възраженияот страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: -банкова гаранция или парична сума,а именно:

а/ Парична сума внесена в Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, по банкова сметка /IBAN/

BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестрана

банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив,с възможност да се усвои изцяло или на части  съдържаща задължението на банката-гарант    да извърши безотказно,безусловно плащане при   първо писмено искане на Възложителя,подписано от представляващия търговското дружество на   Възложителя.     Банковите  гаранции,издадени от чуждестранни банки,следва да са авизирани  чрез  българска     банка,

потвърждаваща автентичността на съобщението.Банковите разходи  по откриването на      гаранцията

са за сметка на Изпълнителя.  Разходите поевентуалното  усвояване – са за сметка на  Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размер а на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Участникът избира сам формата на гаранцията.

VІІІ.  КАЧЕСТВО

Чл.8.1. Качеството на стоката, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на предложеното с офертата и техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден от компетентен орган в сраната на производителя.

Чл.8.2. Гаранционният срок на стоката е ...............(........................)бройни  месеца= на ................. /дни/.Гаранционните условия и обслужване са съгласно приетото предложение –Декларация на Изпълнителя към офертата му,което се приема като  приложение №..........,неотменна част към договора.

ІХ.ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ.

Чл.9.1.  Възложителят може да предявява рекламации на изпълнителя за явни и скрити  недостатъци.

Чл.9.2. Рекламации за явни недостатъци  на стоката се правят в деня на протокола по чл. 3.2. за извършване на доставката.

Чл.9.3. Възложителят е длъжен да уведоми писмено изпълнителя за установени скрити недостатъци в 15 дневен срок от констатирането им.

Чл.9.4. В пет дневен  срок от получаване на рекламацията, изпълнителят следва да отговори на възложителя писмено и конкретно дали го приема или отхвърля.

Чл.9.5. При основателна рекламация за явни и/или скрити недостатъци изпълнителят е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да я отстрани.

Чл.9.6. При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор, изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,02 % от стойността на забавата, но не повече от 10%.

Х.СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.10.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и продължава до приключване изпълнението на задълженията на двете страни с изтичане на поетият от от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранционен срок на апаратурата предмет на доставката.

Чл.10.2. Договорът се прекратява в следните случаи:

- С изпълнението му;

- В случай, че по отношение на Изпълнителя настъпят обстоятелства визирани в  чл.47 от ЗОП до момента на извършването на междинното плащане, Възложителят им право да прекрати настоящия договор, без предизвестие и без да дължи неустойки

- При неизпълнение на поетите задължения на една от страните договорът се разваля при условията на ЗЗД.

ХІ.  СПОРОВЕ

Чл.11.1. Възникналите през времетраенето на договора  спорове между страните се решават чрез преговори между тях.

Чл.11.2. В случай на не постигане на споразумение по предходния член,  всички спорове породени, отнасящи се до него, ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони от Пловдивски окръжен съд.

Чл.11.3. За неуредените в настоящия договор положения се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ХІІ.СЪОБЩЕНИЯ

Чл.12.1. Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписана от упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя.

Чл.12.2. За  дата на съобщението се смята:

- датата на предаването–при връчване на съобщението

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата

- датата на приемането при изпращане по факс.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за двете страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:........................................                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:................................

СЪГЛАСУВАЛ:...........................................

/ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ/