## Анестезия
Техническо предложение за изпълнение на позиция 1-образец !
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат/ЕИК:
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
Техническо предложение за доставка на 4 /четири / броя, фабрично нови анестезиологични апарати за нуждите на отделението по интензивно лечение при “МБАЛ.ПЛОВДИВ”АД,съгласно Приложение №1 – “ Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация”от Документацията за участие включително и всички съпътстващи поръчката за доставка дейности ;- монтаж, пускане в експлоатация,обучение на персонала за работа с апаратите.
|  | производител | модел
дата на производство
N | Изисквания за предлаганото медицинско изделие (параметри) | Техническо предложение на участника | N на страницата от каталог/ техническа документация, съответстващ на описанието на конкретния параметър
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ
1.1. | Подходящ за водене на анестезии при пациенти от деца в ранна възраст до възрастни и при всички видове хирургически интервенции.
1.2. | Пневматично захранване с кислород, двуазотен окис и въздух.
1.3. | Възможност за работа с ниски дебити на пресни газове /Low Flow анестезия/.
1.4. | Ротаметри за кислород, двуазотен окис и въздух.
1.5. | Шина за два изпарителя с възможност за бързо поставяне и снемане на изпарителите, както и на изолиране на неработещия в момента.
1.6. | Севофлуранов изпарител с адаптер за лесно и безопасно пълнене с анестетик.
1.7. | Микропроцесорен анестезиологичен респиратор със следните параметри:
1.8. | Режим „Standby”, позволяващ бързо преминаване в работен режим при спешност.
1.9. | Мануално и спонтанно обдишване.
1.10. | Автоматично обдишване по обем – IPPV/CMV
1.11. | Задаване на Дихателен обем в рамките:20 – 1400 мл .
1.12. | Задаване наДихателна честота: 4 – 65 диш/мин на стъпка от мин. 1 диш/мин.
1.13. | Задаване на Инспираторно налягане: 15 - 50 смН2О на стъпка от мин. 1 смН2О.
1.14. | Задаване I:E: от 1:6 до 2:1 на стъпка от мин.0,5.
1.15. | РЕЕР: до 20 смН2О.
1.16. | Бързо едностъпково преминаване от мануално към командно дишане.
1.17. | Волуметрична система, тип , видима от потребителя, за визуализиране на командно, мануално и спонтанно дишане и нехерметичност на апарата.
1.18. | Контролен панел с вграден цветен дисплей с диагонал мин. 5,0” за мониториране на инспираторен кислород, инспираторен и експираторen еднократен и минутен дихателен обеми, дихателна честота и РЕЕР и РЕАК.
1.19. | Вградена алармена система за нисък и висок еднократен и минутен дихателен обем, ниско и високо налягане в дихателните пътища, нисък и висок инспираторен кислород, апнеа при командно и спонтанно дишане.
1.20. | Автоклавируема пациентна дихателна система с автоклавируем канистер за елиминиране на експираторния въглероден двуокис.
1.21. | Интегрирана клапа за лимитиране на свръхналягането при мануално обдишване с осезаема индикация.
1.22. | Кислороден байпас с максимален дебит мин. 45 л/мин.
1.23. | Всички компоненти в контакт с дихателните газове да не съдържат латекс.
1.24. | Допълнителен изход ( ротаметър) за кислород.
1.25. | Вграден аспиратор с регулатор за силата на вакуума и манометър.
1.26. | Вградена система за извеждане на отработените газове.
1.27. | Работен плот.
1.28. | Поне две големи чекмеджета за съхранение на принадлежности, широка работна полица и полица за пациентен монитор.
1.29. | Стандартна DIN релса за окачване на различни външни устройства.
1.30. | Електрическо захранване от централна мрежа и автономно от вградена акумулаторна батерия за минимум 90 минути автрономна работа.
1.31. | Окомплектовка: кръгова пациентна система за многократна употреба, дихателен шланг с резервоарен балон за мануално обдишване, захранващи шлангове за кислород, въздух, двуазотен окис , шланг за многократна употреба с адаптер за извеждане на отработените газове, автоклавируем канистер за аспиратора. и капачка с механизъм против препълване, абсорбер за въглероден двуокис.

## Респиратори
Техническо предложение за изпълнение на позиция 2-образец !
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат/ЕИК:
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
Техническо предложение за доставка на 4 /четири /броя,фабрично нови, интензивни, респиратори за нуждите на отделението по интензивно лечение при“МБАЛ-ПЛОВДИВ” АД,съгласно Приложение №1 -“Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация” от Документацията за участие , включително и всички съпътстващи поръчката за доставка дейности;-монтаж,пускане в експлоатация и обучение персонала за работа с апаратите.
|  | Производител | Модел
дата на производство
N | Изисквания за предлаганото медицинско изделие (параметри) | Техническо предложение на участника | N на страницата от каталог/ техническа документация, съответстващ на описанието на конкретния параметър
ИНТЕНЗИВНИ РЕСПИРАТОРИ
2.1. | Възможност за обдишване на възрастни и деца над 3 кг.
2.2. | Наличие на следните режими на механична вентилация:
2.3. | IPPV(CMV), IPPVAssist(CMVAssist), SIMV, SMVASB (SIMV/PS), CPAP, CPAPASB (CPAP/PS), бифазно обдишване с положителни нива на наляганията, апнея-вентилация, неинвазивна вентилация с автоматична компенсация на лекажа (опционално)
2.4. | Дисплей с управление чрез докосване и размер мин. 12“
2.5. | Технчески параметри:
2.6. | честота на обдишване 2-80 за 1 сек.
2.7. | инспираторно време 0,2-10 сек.
2.8. | тидален (еднократен) обем 0,05-2,0 л
2.9. | максимален инспираторен поток поне 0-180 л/мин
2.10. | инспираторно налягане 0-100 мбара
2.11. | подпомагане по налягане/ASB 0-35 мбара
2.12. | кислородна концентрация 21,0%-100,0%
2.13. | Настройки на отношение инспириум-експириум поне 150-1:1-150
2.14. | Възможност за определяне на долни и горни граници за всички основни параметри на дихателния режим. Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст за: налягане в дихателните пътища, експираторен минутен обем, тидален (еднократен обем), апнея, честота на спонтанно дишане, инспираторна концентрация на кислорода, температура на инспираторния газ.
2.15. | Затопляне и овлажняване на газовата смес, бронхиален тоалет.
2.16. | Възможност за включване на небулайзер.
2.17. | Наличие на дисплей за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация:
2.17.1. | графика в реално време за налягане и поток, максимален поток (Peak Flow);
2.17.2. | налягания в дихателните пътища;
2.17.3. | минутна вентилация, обем на минутния лекаж;
2.17.4. | инспираторна концентрация на кислорода;
2.17.5. | дихателен обем;
2.17.6. | дихателна честота;
2.17.7. | температура на дихателния газ;
2.17.8. | комплайънс и резистанс
2.18. | Възможност за автоматизирано оптимизиране на инспираторния поток и непрекъснато спонтанно дишане на пациента.
2.19. | Автономно захранване със сгъстен въздух позволяващо висока мобилност и пригодност за вътрешноболничен транспорт.
2.20. | Вградена в апарата батерия осигуряваща захранване до 45 мин., вградени в шасито външни батерии позволяващи работа за минимум 5 часа.
2.21. | Опростено обслужване и почистване.

## Монитори
Техническо предложение за изпълнение на позиция 3-образец !
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат/ЕИК:
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
Техническо предложение за доставка на 10 /десет /броя фабрично нови пациентски монитори и централна мониторна станция за нуждите на отделението по интензивно лечение при “МБАЛ.ПЛОВДИВ”АД,съгласно Приложение №1 – “Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация” от Документацията за участие , включително и всички съпътстващи поръчката за доставка дейности ;-монтаж,пускане в експлоатация,обучение на персонала за работа с апаратите
|  | Производител | Модел
дата на производство
N | Изисквания за предлаганото медицинско изделие (параметри) | Техническо предложение на участника | N на страницата от каталог/ техническа документация, съответстващ на описанието на конкретния параметър
ПАЦИЕНТСКИ МОНИТОРИ и ЦЕНТРАЛНА МОНИТОРНА СТАНЦИЯ
А/МОНИТОРИ
3.1. | Сфера на приложение - Възрастен(Adult), Дете(Pediatric) и Новородено(Neonatal)
3.2. | Работни режими - Диагностичен, Мониториране, Операция
3.3. | Апарата да е с цветен, TFT технология дисплей. Диагонал на екрана минимум (10”) десет инча. Разделителна способност 800х600.
3.4. | Вградена защита срещу електрохирургични смущения, мрежови смущения, дефибрилация, електромиографски смущения; режекция на пейсмейкърни импулси; детекция за нарушен контакт за ЕКГ отвеждания.
3.5. | Едновременно изобразяване на 8 криви в режим подвижни и в режим стопирани (freeze)
3.6. | Мониторът да може да бъде изплозван както стационарно, така и портативно
3.7. | Захранване: мрежово, батерийно;
3.8. | Мониториране и анализ на аритмия, multi-lead, S-T сегментен анализ и детекция на пейсмейкър;
3.9. | Програмируема Аудио-Визуална алармена система, с алармени режими за всички животозастрашаващи отклонения (звуков и светлинен с указание на типа събитие, QRS )
3.10. | Свободно конфигуриране на екрана от потребителя. Нагласяне на екрана спрямо действително наблюдаваните параметри.
3.11. | Да разполага със следните режими на мониториране: стандартен екран (стандартно изобразяване на всички мониторирани параметри), Голям Екран (стойностите да се мониторират), екран със задаване на алармените лимити, екран с изобразяване на кратки трендове
3.12. | Мониторът да може да се свързва с друг произволно избран монитор и да наблюдава параметрите на отдалечения монитор
3.13. | Вградено батерийно захранване - самозареждаща се акумулаторна батерия
3.14. | Изобразяване на отминали събития (Trend), в графичен и табличен вид за минимум 96 часа за всяко събитие преглед на минимум 40 секунди пълен запис на кривите (freez) и параметрите
3.15. | Мониторите да са напълно окомплектован хардуерно и софтуерно за свързване към централна мониторна станция посредством ethernet RJ45 и Wireless LAN / 2.4 GHz радиочестота.
3.16. | Да има OxyCRG софтуер (Оксикардиореспирограма)
3.17. | Мониториране и анализ на Аритмия, S-T сегментен анализ, детекция на пейсмейкър. Аларма за апнея, изчисляване на лекарствената доза.
3.18. | Мониторът да бъде с ръкохватка, която позволява закачането на монитора директно към таблата на леглото, без да са нужнидопълнителни приспособления.
3.19. | Изход за втори VGA монитор;
3.20. | ЕКГ – 3 и 5 отвеждания, визуализация на 2 канала, вградена защита срещу токов удар в електрическата мрежа, срещу смущения от електрохирургични апарати, срещу дефибрилатори, ЕМГ апарати. Едновременно показване на до 7 различни ЕКГ криви (Multi lead ECG), Анализ на аритмии, Пейсмейкърен анализ, Аларма: звукова и визуална, алармените събития могат да се преразглеждат, Измерване и мониторинг на сърдечна честота
3.21. | Честота на дишане /Respiration - Thoracic impedance/, представяне на графика и параметър, анализ на апнеа, CVA мониторинг, ръчен и автоматичен режим.
3.22. | Представяне на плетизмографична крива, цифрова стойност и диаграма на SpO2; измерване посредством сензор за пръст за многократна употреба.
3.23. | Неинвазивно кръвно налягане /NIBP – осцилометричен метод/. Самоадаптивен алгоритъм на дефлация. Автоматично нулиране. Двойна защита от свръх налягане, бърза дефлация, защита и автоматично следене на продължителността на измерване. Ръчен/автоматичен/статичен(STAT ) режими на измерване Единица за измерване - mmHg/кРa, Aларма за Систолично кръвно налягане(Systolic), Диастолично(Diastolic), (Средно(Mean)
3.24. | Измерване на IBP – 2 канала (за 5 броя пациентни монитори). Представяне стойности на ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2
3.25. | C.O. модул – да измерва по метода на термодилуция.
3.26. | Измерване на EtCO2 (за 5 броя от мониторите), обхват на измерването 0-99 mmHg, резолюция на измерваните данни – 1 mmHg.
3.27. | Всички монитори да бъдат окмплектовани с необходимите за работа аксесоари и консумативи
3.28. | Параметрите ЕКГ/Дихателна честота, SpO2, Temp да се измерват с отделни кабели от пациента до монитора
3.29. | Да може да се надгради с модул за измерване на MultiGas/O2
Б/. Централна монитор/ингова/на станция/система/
3.30. | Централната система за мониторинг да е с два TFT монитора с диагонал 19” диагонал и резолюция 1280/1024
3.31. | Да има възможност да добавяне на трети и четвърти монитор, за по лесно проследяване на информацията.
3.32. | Централната система за мониторинг да е готова за връзка с всички видове оферирани монитори, без да е нужно закупуването на допълнителни приспособления.
3.33. | Системата да разполага със следните алармени режими:
3.33.1. | Дефинирани от потребителя нива и видове реакция, долна и горна граница за всички параметри.
3.33.2. | Алармените събития да се маркират със звуков и светлинен алармен сигнал едновременно или по отделно, в зависимост от зададените настройки.
3.33.3. | Алармените събития да се записват в базата данни както на мониторната станция, така и на съответния монитор, от който е дошъл сигнала.
3.34. | Системата да е с хардуерен и софтуерен капацитет за 64 монитора
3.35. | Системата да дава възможност за едновременна визуализация на 32 монитора с по четири показателя на всеки отделен монитор.
3.36. | Системата проследява дистанционно всички данни на даден, офериран пациентен монитор на цял екран
3.37. | Системата да мониторира всички налични параметри от пациентните монитори свързани в нея и да е в състояние да ги представи директно, според възможностите на пациентните монитори в мрежата.
3.38. | Системата да може да управлява дистанционно който и да е пациентен монитор с двупосочна връзка.
3.39. | База данни:
3.39.1. | 240 часа запис и преглед на трендовете на всеки монитор.
3.39.2. | 72 часа пълен запис и преглед данните от всеки монитор в реално време
3.39.3. | 720 записа на алармени събития
3.39.4. | Запис на данните на 20 000 пациента
3.39.5. | База данни за 720 измервания на NIBP I CO
3.40. | Мониторната система да изобразява всички данни от който и да е пациентен монитор свързан с нея за наблюдение, включително изобразяването на до 12 криви
3.41. | Трендове – Графично представяне на всички наблюдавани параметри
3.42. | Мониторите на централната мониторна станция да могат да се привеждат в режим „Голям екран”.
3.43. | Системата да разполага с интерфейс за ethernet RJ45 и има възможност за Wireless LAN– IEEE 802.11 compliant, 2,4 GHz RF
3.44. | Системата да разполага с принтер, свързан към централната мониторна станция, за бързо разпечатване на данни.
3.45. | Системата да е снабдена с UPS устройство с капацитет за захранване на цялата мрежа при аварийни ситуации.

## Ехографи
Техническо предложение за изпълнение на позиция 4-образец !
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат/ЕИК:
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
Техническо предложение за доставка на 1 /един /брой фабрично нов ехографски апарат с анестезиологично приложение за нуждите на отделението по интензивно лечение при “МБАЛ.ПЛОВДИВ”АД,съгласно Приложение №1 – “Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация” от Документацията за участие , включително и всички съпътстващи поръчката за доставка дейности ;-монтаж,пускане в експлоатация,обучение на персонала за работа с апаратите
|  | Производител | Модел
дата на производство
N | Изисквания за предлаганото медицинско изделие (параметри) | Техническо предложение на участника | N на страницата от каталог/ техническа документация, съответстващ на описанието на конкретния параметър
ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ С АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ
4.1. | Да притежава тъканно хармонично изображение с висока резолюция в близкото поле.
4.2. | Клиничен образ с обхват на пенетрация минимум 4-25см
4.3. | Задължителни режими на работа: В режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер
4.4. | Автоматична оптимизация на образните параметри към сканираната анатомия в В-режим и Доплер: автоматичен фокус
4.5. | Да притежава вграден пациентен архив, позволяващ архивиране с последваща постобработка на пациентните данни, образи и клипове.
4.6. | Да притежава вграден специализиран софтуер за приложение в анестезиологията
4.7. | Присети за подобрена визуализация на анатомията и въвеждане на иглата ( nerve blocks, pain management), включително управление на дълбочина ( depth) и усилване (gain) библиотека с анотации, вкл. Генериране на собствени коментари
4.8. | Възможност за промяна на височината на ъгъла на мониториране, спрямо положението на оператора.
4.9. | LCD цветен тъчскрийн монитор-минимум 10“ с широк ъгъл на наблюдение- минимум 170 градуса
4.9.1. | Възможност за управление на всички образни параметри директно от монитора.
4.9.2. | Да притежава DVI изход и USB конектор за връзка с периферни у-ва
4.9.3. | Възможност за съхранение на базата на пациентни данни и образа на USB и Micro SD карта.
4.9.4. | Да поддържа многочестотни трансдюсери: линеарни, конвексни, секторни с фазова матрица.
4.9.5. | Възможност за непрекъсната работа на батерия-не по малко от един час
4.10. | Пълна окомплектовка с:
4.10.1. | линеен трансдюсер, многочестотен с минимален честотен обхват 5-13MHz, брой кристали – не по-малко от 192, с дължина на кристала по-голяма от 45мм.
4.10.2. | конвексен трансдюсер, многочестотен с минимален честотен обхват 2-5 MHz
4.10.3. | Биопсичен водач за многократна употреба с възможност за фиксирано позициониране на иглата от различни ъгли за двата типа трансдюсери.
4.10.4. | Биопсичен водач за многократна употреба с трансверзално позициониране на иглата за линейния трансдюсер.

## П.Респиратор
Техническо предложение за изпълнение на позиция 5-образец !
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат/ЕИК:
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
Техническо предложение за доставка на 1 /един /брой фабрично нов портативен ,преносим респираторен апарат,съгласно Приложение №1 – “Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация” от Документацията за участие , включително и всички съпътстващи поръчката за доставка дейности ;-монтаж,пускане в експлоатация,обучение на персонала за работа с апаратите
|  | Производител | Модел
дата на производство
N | Изисквания за предлаганото медицинско изделие (параметри) | Техническо предложение на участника | N на страницата от каталог/ техническа документация, съответстващ на описанието на конкретния параметър
5.1 | Апарат за спешна медицинска помощ за контролирано обдишване с микропроцесорно управление и електрическо задвижване. Модел поне 2008г.
5.2 | Компактен, устойчив на атмосферни влияния, сътресения и удари, лек, с общо тегло не повече от 5,4 кг с батерията. Да е с висока мобилност и пригодност за вътрешноболничен и междуболничен транспорт.
5.3. | Захранване AC/DC: 220 V AC / 19 V DC; DC/DC конвертор 10 V DC до 32 V DC/ 19 V DC. Вградена акумулаторна батерия, осигуряваща най-малко 4 часа непрекъсната работа.
5.4. | Наличие на следните режими на механична вентилация: VC-CMV,VC-AC, VC-SIMV,SpnCPAP.
5.5. | Допълнително да може да се надгради с NIV/mask/,PS.
5.6. | Автоматично превключване към машинна вентилация при откриване на апнеа.
5.7. | Възможност за подаване на газова смес с процент на кислорода между 40 % и 100 %.
5.8. | Електро луминисцентен дисплей за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация. С размери поне 4,25”х2,2.
5.9. | Съотношение инспириум експириум поне 1:4 до 3:1
5.10. | Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст.
5.11. | Опростено обслужване и почистване. Пациентната система да е за многократна употреба и да подлежи на стерилизация до 134° С
5.12 | Апаратурата да отговаря на следните изисквания: MDD 93/42/EEC, DIN 75080, IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2, EN 794-3, EURCAE ED – 14 D / RTCA DO 160D, section 7 and 8, EN 60068 – 2 – 6 ; - 29 ; - 64, vibration severity grade according EN 749-3 HA 21.101 and 21.102 MIL-STD 810 F, section 514.5-A3-2.2.1 d(1), duration of test according EN 60068 или еквивалентни