ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ /СПЕЦИФИКАЦИЯ/

“Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицински изделия /медицинска апаратура/, представляващи нови неупотребявани един брой многофункционален ехогравски апарат и три броя анестезиологични монитори за нуждите на Отделение по акушерство и гинекология и Отделение по анестезиология и интензивно лечение в “МБАЛ - Пловдив” АД по две обособени позиции”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1/едно/ - “Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицински изделия /медицинска апаратура/, представляващи нов неупотребяван един брой многофункционален ехогравски апарат за нуждите на Отделение по акушерство и гинекология в “МБАЛ - Пловдив” АД.”

Многофункционален  ехогравски  апарат -1 /един/ бр.

- Съвременен дигитален преносим апарат за ехографска диагностика с възможност за приложение в областите:

  - Гастроентерология

  - Урология

  - АГ

  - Педиатрия

  - Малки органи

- Трансдюсерите да са електронни многочестотни

- Входове за минимум два трансдюсера

- Режими на работа – В, 2В, М, тъканно хармонично изображение THI

- Диагонал на монитора – най-малко 10”, тип на монитора CRT.

- Дълбочина на изобразяване – най-малко 24 см

- Увеличаване на образа /zoom/ при жив и замразен образ

- Клавиатура със светещи бутони в два цвята за по-лесна в работа при намалена осветеност

- Циклична памет – cine memory с капацитет над 250 кадъра.

- Да има вградена кино-памет – cine-loop.

- Апаратът да има динамично фокусиране на образа.

- Апаратът да има програми за измерване на разстояния, площи, обеми, ъгли и акушерски програми по различни автори, както и да може да се въвежда потребителска акушерска програма.

- Апаратът да има програма за пункционна биопсия.

- Апаратът да бъде лек и удобен за пренасяне, тегло под 12 кг.

- Изходи и входове за връзка с външни устройства – аналогов видео сигнал, Ethernet.

- Апаратът да има USB изходи за запис на образи, Формати на архивиране на образи - .jpeg, .bmp.

- Комплектация: абдоминален трансдюсер с честота 2-5 MHZ, вагинален трансдюсер с честота 4-7 MHZ.

Изготвил  спецификацията: .............................................

Д-р Жорж Пелев

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 /две/ - “Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицински изделия /медицинска апаратура/, представляващи нови неупотребявани три броя анестезиологични монитори за нуждите на Отделение по анестезиология и интензивно лечение в “МБАЛ - Пловдив” АД”

Анестезиологичен  монитор  -  3 /три/ бр.

- Мониториране на степента на анестезия чрез биспектрален индекс чрез ЕЕГ и ЕМГ анализ. Степен на BIS – от 0 до 100. Опресняване през 1 секунда.

- ЕКГ 3-5 канала, избор на отвеждания – 6 периферни и 1 гръдно. Чувствителност  - ¼, ½, 1, 2, 4, автоматична. Скорост на екрана 6,25-12,5-25-50 мм/сек, пулсова честота от 15-380.

- Сатурация с обхват 0-100%, пулсова честота 30-250.

- Неинвазивно измерване на кръвно налягане. Ръчно и автоматично измерване през определен интервал.

- 2 канала температура с точност 0,1 градуса, показване на Т1, Т2 и разликата между тях.

- Респирация – чрез  гръден  импеданс  и  назална  канюла  с  обхват на  измерване  0- 120 вдишвания /минута  и точност 1 вдишване

- Капнография   (main stream/side stream).

-  обхват 0-150 мм живак, точност 2 мм,

-  обхват на измерваната честота на дишане – 0-150.

- 2 канала инвазивно кръвно налягане. Обхват -50 до +300 мм/ живак             (за  един  от  мониторите).

- Чуствителност на транздюсера  5mV/V/mmHg

- Показания на дисплея  kPa  или  mmHg  по избор

- Анализ на наркозни газове по метода на инфрачервената абсорбция            (за  един  от  мониторите).

Измервани газове и обхват на измерването:

–   CO2 /0-30%/,

- N2O /0-105%/,

- Des, Iso, Enf, Sev, Hal /всичките 0-30%/, O2 /0-100%/.

- Отчитане стойности  на  дисплея- при  вдишване и издишане

- Възможнос  за  анализ на смес от газове

- Защита   срещу   електрохирургични  смущения,  подходящ   за използване  при  спешни  случаи (след дефибрилация)   или операционна зала .

- Дисплей - 15 '' цветен TFT LCD екран , висока яркост ,

- възможност  за  едновременно  показване  до  12  параметъра

- възможност   да се настройват независимо.

- Интегрирана аларма  - звук и светлина  , Аларма параметрите да могат да бъдат коригирани, за горна и долна  граница

- Избор  на  интерфейс  -  език  за  диалог:  английски , испански , португалски , френски , руски, италиански.

- Подходящ за възрастни , педиатрия и новородени

15.Вграден принтер

Изготвил  спецификацията: .............................................

Д-р Сребрин Сребринов