Спецификация за електрокардиостимулатори  на

МБАЛ” Пловдив “ АД

| Наименование на медицинското изделие | Технически параметри | Мярка | Количество | Ед. цена без ДДС | Обща стойност без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еднокухинен честотно- адаптивен постоянен електрокардиостимулатор. Комплект с електрод с пасивна фиксация. | Eднокухинен мултипрограмабилен постоянен електрокардиостимулатор SSIR с автоматично улавяне на ударите на сърцето и честотна адаптация (акселерометър). Наличие за възможност за програмиране на нощна честота. Автоматично търсене на проводимост и хистерезис. Автотест за контрол на ефективността на стимулацията. Автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето. Автоматично измерване на прага на стимулация двукратно за деня или през определен интервал. Възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация. Автоматична проверка на електродите с възможност за ръчно или автоматично програмиране на поляритета на електродната система. Очакван живот на батерията на стимулатора- над 15 години. Електрод- с пасивна фиксация и фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация. Диаметър под 7 Fr. Наличие на резервоар с кортикостероид. Силиконова изолация на електрода с полиуретаново покритие. Дължина- над 52 cm за предсърдния и над 58 cm за камерния електрод. | бр. | 20 |  |  |  |  |
| Еднокухинен честотно- адаптивен постоянен електрокардиостимулатор. Комплект с електрод с активна фиксация. | Еднокухинен мултипрограмабилен постоянен електрокардиостимулатор SSIR с автоматично улавяне на ударите на сърцето и честотна адаптация (акселерометър). Наличие за възможност за програмиране на нощна честота. Автоматично търсене на проводимост и хистерезис. Автотест за контрол на ефективността на стимулацията. Автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето. Автоматично измерване на прага на стимулация двукратно за деня или през определен интервал. Възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация. Автоматична проверка на електродите с възможност за ръчно или автоматично програмиране на поляритета на електродната система. Очакван живот на батерията на стимулатора- над 15 години. Електрод- с активна фиксация и фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация. Диаметър под 7 Fr. Наличие на резервоар с кортикостероид. Силиконова изолация на електрода с полиуретаново покритие. Дължина- над 52 cm за предсърдния и над 58 cm за камерния електрод. Устройство за фиксация- прибираща се спирала на върха на електрода с дължина под 2 мм. | бр. | 5 |  |  |  |  |
| Двукухинен честотно- адаптивен постоянен кардиостимулатор. Комплект с предсърдни и камерни електроди с пасивна фиксация. | Двукухинен мултипрограмабилен постоянен електрокардиостимулатор DDDR с диагностика на предсърдните аритмии, вкл. отчитане на тенденцията за предсърдни тахиаритмии/ предсърдно мъждене и изброяване на събитията. Система за контрол на захващането на стимулацията. Наличие на алгоритъм за избягване на ненужна деснокамерна стимулация. Автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета им. Автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар. Измерване на прага на стимулация с възможност за мануално или автоматично програмиране на изходната амплитуда на стимулация. Очакван живот на батерията на стимулатора над 12 год. Предсърден електрод с пасивна фиксация. Дължина- над 52 см. Преформирана J форма. Диаметър – под 7 Fr. Фрактална структура на електрода. Силиконова изолация с полиуретаново покритие. Камерен електрод с пасивна фиксация. Дължина- над 58 см. Прав, с диаметър под 7 Fr с фрактална структура на електродите и контейнер за освобождаване на стероид. Силиконова изолация с полиуретаново покритие. | бр. | 7 |  |  |  |  |
| Интродюсери за постоянни електроди | Атравматични, с предпазване от навлизане на въздух. Дължина 15 см. Максимален размер на съдовия водач до 0.035 инча. Диаметър от 7 до 12 Fr. Тип на интродюсера- peel away | бр. | 40 |  |  |  |  |

Изготвил: ..............................

Д-р  Лицанов